전기치료학 (Electrotherapy)

Instructional Objectives (학습목적)

학생은 전기치료학 학습을 통하여 관련되는 생리학 및 기타 관련 의학분야의 지식을 토대로 전기치료기기의 특성 및 작용과 그 기전, 금기증 및 적응증을 이해하고 질환 및 환자의 특성에 따라 적절한 전기기료를 계획하고 임상적으로 활용한다.

제 1 장 전기치료의 정의 및 역사

(Definition and History of Electrotherapy)

Instructional Objectives (학습목적)

전기치료학을 정의하고 전기치료학의 발전사를 이해하며 현재의 동향과 미래의 전망을 파악한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 전기치료학을 정의한다. (A)

2. 전기치료의 종류와 특성 및 영역을 설명한다.

3. 전기치료학의 역사적 배경을 설명한다. (B)

4. 최근 전기치료학의 동향과 미래 전망을 소개한다. (B)

1. 전기치료학

1. 전기치료학을 정의한다.

전기치료학 (electrotherapy, electrotherapeutics)은 호박 즉 전기라는 뜻을 가진 그리스말 electron과 질병치료의 뜻을 가진 그리스말 therapeia를 합친 말로 전기를 사용하여 질병을 치료하는 과학이다.

전기치료학이란 직류전류, 교류전류, 맥동전류 등과 같은 전기 (electricity)를 이용하여 질병을 진단하고 치료하는 의과학의 한 분야라고 정의 할 수 있다.

전기를 사용하여 질병을 치료하는 전문가를 전기치료학자 (electrotherapist, electrotherapeutist)라고 한다.

전기치료학은 물리의학 (physical medicine)이라는 말과 서로 호환할 수 있을 정도로 물리의학의 초석으로 확고한 자리를 잡고있다.

2. 전기치료의 종류와 특성을 인식한다.

전기 자극대상, 목적, 특성에 따라 신경근전기자극 (NMES, NMS), 근육전기자극 (EMS)으로 나누고 기능적전기자극 (FES), 경피신경전기자극 (TENS), 고전압맥동전류자극 (HVPC), 간섭전류자극 (IFC), 러시아전류자극 (RC), 생체되맥이근전도 (BFB EMG), 미세전류신경자극 (MENS)등 종류가 다양하다 (표 1-1).

표 1-1. 전기자극의 종류와 특성

| 종류 | 자극대상 | 신경지배특성 | 목 적 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMS | 근육 | 탈신경근 | 관절운동범위 유지, 위축 지연, 근력증강, 재교육 |
| NMES | 신경 근육 | 신경지배근 | 관절운동범위 유지, 위축 지연, 근력증강, 재교육 |
| FES | 신경 근육 | 신경지배근 | 근재교육, 보장구대치 |
| RC | 신경 근육 | 신경지배근 | 근력증강 |
| IFC | 신경 근육 | 신경지배근 탈신경근 | 통증완화, 조직치유, 순환증진, 근력증강, 재교육 |
| HVPC | 신경,근육 | 신경지배근 | 통증완화, 부종감소, 창상치유, 관절운동 증진, 근경축 완화, 순환증진 |
| TENS | 신경 |  | 통증완화, 순환증진 |
| PEMF | 조직 |  | 조직치유, 통증완화 |
| EF | 조직 |  | 조직치유, 통증완화 |
| LIDC | 조직 |  | 조직치유, 통증완화 |

2. 전기의 역사

3. 전기의 발달과정을 인식한다.

600 BC Thales - amber의 전기적 힘을 관찰 기록

1269 P. de Maricourt - perpetual motion machine제작 방법연구

1600 W Gilbert - De Magnet 출간 - coined vim electricam

1646 T. Browne - coined electricity

1672 O. von Guericke - 정전기발생기 고안

1745 von Kleist, van Musschenbroek - Leyden jar 개발

1746 B. Franklin 양 (+)전기와 음 (-)전기 구분

1785 CA. de Coulomb - Coulomb's law 정립

1792 A Volta - Galvanic cell (Voltaic pile) 고안

1836 JF Daniell - Daniell cell 고안

1820 AM Ampère - 전류 측정장치 개발, 암페어 법칙 정립

1827 GS Ohm - 옴법칙 정립

1831 M. Faraday - 전자유도법칙 발견, 1842 induction coil 제작

1864 JC Maxwell - 전자파 존재 제시

1880 Curies 압전효과 발견

1886 H Hertz - 진동전류발생방법 제시

N Tesla -고주파전류 발생장치 고안

1920 A W Hull - magnetron 발명

3. 전기치료의 역사

1. 고대

2. 경험의학

1929, 1930 함경북도 웅기면 송평동에서 신석기시대 돌침과 뼈침 발굴

420 BC Hippocrates -torpedo 두통치료

Ætius - 전기메기이용하여 통풍 (gout) 치료

46 Scribonius Largus - 전기메기로 두통과 통풍 치료

100s Galenos - 전기물고기 사용

669 삼국사기에 자석이용 기록

3. 16-17세기

1500s Paracelsus - 자석치료

1600 길버트 - De Magnet 출간

4. 18세기

1743 JG Krüger - Thoughts About Electricity 강의

1744 CG Kratzenstein - 마비된 손가락 전기자극치료

1744 Lange - finger stiffness환자에게 전기치료

1746 JH Klyn - 정전기로 상지마비 치료

1746 Abbè Nollet - electric machine설치 전기치료를 시행

1747 JL Jallabert - 오른팔 마비에 라이든병 이용하여 전기자극

1748 GF Pivati - 이온도입치료 가능성 제시

1753 ST Quelmalz - Observations on the Medical Powers of Electricity 출간

1756 R Lovett - The Subtil Medium Prov'd 출간

1759 J Wesley - The Desideratum 출간

1773 JB Becket - An Essay on Electricity 출간

1772 N Bertholon - 마비환자 전기자극 치료

1780 M de Cazeles - coined electrization

1783 JP Marat - 마비, 편마비, 류마티스성 질환 및 기타 질환의 전기치료책 출간

1786 L Galvani - animal electricity 현상 발견

1768 런던 미들섹스병원 - 전기치료기 설치

1793 런던전기진료소 (London Electrical Dispensary) 설립

1799 런던 성토마스병원 (St. Thomas hospital) - 전기치료기 설치

5. 19세기

1802 T Gale - Electricity or Ethereal Fire 출간

1809 B Tucker - An Epitome of Electricity and Galvanism 출간

1817 T Brown, J Everett - The Etheral Physician 출간

1836 G Bird - 런던 Guy's Hospital에 처음으로 전기치료과 창설

1847년 의용전기 (medical electricity)강좌 개설

1836 M Hall - 신경계질환 전기치료

1849 WF Channing - Notes on the Medical Application of Electricity출간

1858 A Garrat - 전기치료책 출간

1860 J Seiler - 전기로 척추측만증 치료

1867 GM Beard - Medical Use of Electricity출간

1871 A Rockwell - A Practical Treatise on the Medical and Surgical Uses of Electricity출간

1877 SW Mitchell - Fat and Blood 출간

한편 19세기 중반부터 전기생리학 및 전기진단학이 발전되기 시작했다.

1825 L Nobili - galvanometer로 개구리의 신경-근육 표본에서 전류 측정

1838 C Matteucci - 동물의 심장 전기 측정

1848 Guillaume BA Duchenne - 여러 종류의 전기자극기 개발

1860 DuBois-Reymond - 동물전기의 연구 출간

1857 von Ziemmsen - 운동점 (motor point) 표시

1860 FW Pflüger - 극성공식 (polar formula) 제시

WH Erb - RD test, topograph of motor point제시

1870 Engelmann - SD curve 제시

1916 ED Adrian - 강시곡선 제시

1909 Lapicques - 기전류 (rheobase)와 시치 (chronaxie) 용어 사용

1889 Joubert, D'Arsonval - 고주파수전류의 특성 실험

6. 20세기

1907 F Nagelschmidt - 고주파전류의 열효과 보고, diathermy용어사용

1929 FD Howitt - Diathermy and the King 발표

1954 장파투열치료기 (long wave diathermy) 폐기

1945 Haislip - DynaWave Neuromuscular Stimulator (HVS) 소개

1949 H Nemec - interferencial current therapy 소개

1967 CN Shealy - dorsal column stimulator 개발

1953 I Yasuda - 뼈의 전기적 성질 보고

1980 CM Illingworth, AT Barker - 손상부위 미세전류 측정

1961 WT Liberson - footdrop환자용 FES 고안

제 2 장 전기물리학 (Electrophysics)

Instructional Objectives (학습목적)

전기물리학의 기본개념을 이해하고 개괄적인 내용을 파악한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 전기를 정의한다. (A)

2. 물질의 전자이론을 설명한다. (B)

3. 이온의 개념을 설명하고 음이온과 양이온의 종류를 열거한다.

1) 이온을 설명한다. (A)

4. 전류와 정전기를 설명한다.

1) 전류를 정의한다. (A)

2) 정전기를 설명한다. (B)

6. 도체와 부도체를 설명하고 종류를 열거한다. (A)

7. 전류의 전도방법을 설명한다. (A)

8. 저항을 설명하고 흔히 사용하는 물질의 고유저항을 파악한다.

1) 저항을 설명한다. (A)

9. 전압을 설명한다. (A)

10. 주파수를 설명한다. (A)

11. 파장을 설명한다. (A)

12. 전류의 효과를 설명한다. (A)

1. 전기와 전자

1. 전기와 물질

1) 전기 (electricity)

전기는 전하를 가진 두 물체가 거리를 두고 작용하는 자연의 기본적인 힘중의 하나로 어떤 물질 특히 호박 (amber)이나 유리 등을 비단이나 모피 등으로 문지르면 가벼운 깃털이나 종이 등을 끌어당기는 능력이 발생되는데 이러한 현상을 전기라 한다.

- 자연의 4가지 기본력 :

중력 (gravitational force, gravity) ,전자기력 (electromagnetic force)

핵력 (nuclear force) ,약력 (weak force)

2) 물질 (matter)

물질은 질량을 가지고 공간을 점유하고 있어 무게를 측정할 수 있으며 고체 (solid), 액체 (liquid), 기체 (gas)의 상태로 존재한다.

고체 (solid) : 응력 (cohesive force) >> 운동력 (kinetic force)

액체 (liquid) : 응력 (cohesive force) < 운동력 (kinetic force)

기체 (gas) : 응력 (cohesive force)<< 운동력 (kinetic force)

2. 물질의 전자이론

matter → molecule → atom : nucleus - proton (+) & neutron, electron (-)

양성자 (proton) : 원소 (element)의 종류를 결정 (그림 2-1)

atomic number 1 : 1 proton - hydrogen , atomic number 6 : 6 proton - carbon

중성자 (neutron) : 양성자와 함께 원자의 질량 (atomic mass, weight)수 결정

전자 (electron) : 원자의 물리적 및 화학적 성질 결정

3. 이온 (ion)

1) 음이온 (anion) - oxidation (loss electron) ; acid radical - SO42-, NO3-, Cl-

2) 양이온 (cation) - reduction (gain electron) ; base, salt, alkaloid, metal

4. 물질의 결합

1) 공유결합 (covalent bond)

2) 이온결합 (ionic bond)

3) 금속결합 (metalic bond)

4) 반 데르 발스결합 (Van der Waals bound)

2. 전하와 전류

1. 전하 (electric charge, Q)

임의의 물리량

단위 : C (coulomb)

표 2-1. 소립자의 질량과 전하량

--------------------------------------------------

입 자 질 량 (kg) 전하량 (C)

--------------------------------------------------

양성자 1.673 x 10-27 + 1,602 x 10-19

중성자 1.675 x 10-27 0

전자 9.110 x 10-31 - 1,602 x 10-19

--------------------------------------------------

물체는 전자를 얻거나 또는 잃음으로써 전하를 획득한다.

같은 종류의 전하 끼리는 반발, 다른 종류의 전하끼리 끌어 당기는 특징 (그림 2-4).

쿨롱의 법칙 (Coulomb's law)

QA QB

F= k -----

r2

2. 정전기 (static electricity)

마찰전기 (frictional electricity)

3. 전류 (electric current)

전류 : 전자의 흐름이다

전자의 방향 : (-) → (+)

전류의 방향 : (+) → (-)으로 흐른다 (편의상 가정)

그림 2-5. 전자와 전류의 흐르는 방향.

① 두 점 사이에 전하가 흐를 수 있는 길이 있어야 한다.

② 두 점 사이에 전위차 (potential difference)가 있어야 한다.

4. 전기의 전도

1) 도체 (conductor)

도체 : 전자가 자유롭게 움직일 수 있는 물질

good conductor : metal, carbon, graphite, waterly solution, acid, wet wood

partial conductor : paper, alcohol, tap water, moist air, kerosene 등

2) 절연체 (insulator)

유전체 (dielectric substance) 또는 부도체 (non-conductor)라고도 한다

비금속 고체 : amber, glass, paraffin, hard rubber, pocelain

일부의 액체 : distilled water

중성 기체 : dry air

3) 반도체 (semiconductor)와 초전도체 (superconductor)

표 2-2. 도체와 절연체

---------------------------------------------------------

양도체           부분도체         절연체

---------------------------------------------------------

금속             종이             호박 및 유리

탄소             알코올           딱딱한 고무

흑연            등유              파라핀

수용액          보통물            증류수

산              젖은 공기         마른 공기

젖은 나무       마른 나무         초자,도자기

---------------------------------------------------------

5. 전류전도의 형태

1) 전도전류 (conductive current) ;도체를 따라 흐르는 전류를 전도전류라 한다.

2) 이온화전류 (ionic curent) ;액체, 전하를 띤 분자 기체 등 이온이동에 의한 전도

3) 변위전류 (diaplacement current) ;부도체(절연체, 비금속고체)에서 미약한 전류

지속적으로 흐르는 전류가 아니고 전자가 궤도에서 변위되어 나타난다

예) 축전기의 판 사이에서 발생하는 전류

6. 저항 (resistance)

전류의 흐름을 방해하는 저항작용

운동을하는 전자가 정지해 있는 원자와 충돌하여 발생 하는 현상

- 도체의 저항에 영향을 주는 3가지 기본 요인

도체의 구성물질 : 물질의 비저항 (ㄒ) ↑ - 저항 ↑

도체의 단면적 : 도체의 단면적 (A) ↑ - 저항 ↓

도체의 길이 : 도체의 길이 (L) ↑ - 저항 ↑

온도 : 도체의 온도 ↑ - 저항 ↑

전압 : 전압 ↑ - 저항 ↓

옴법칙 (Ohm's law)

L

R = ㄒ ---

A

V

I = ----

R

7. 기전력 (electromotive force)과 전압 (voltage)

1) 기전력 (E, emf) ; 전압을 연속적으로 만들어 주는 힘

예) 축전지, 발전기

2) 전압 ; 두 점간의 전위차, 전류를 흐르게 하려는 압력

8. 전력 (electric power)

단위 시간당 일하는 능력 (1초당 1 joule의 일을 하는 능력)

3. 전류의 효과

- 전류의 3대 작용

열작용 : 직류, 교류

화학적작용 : 직류

전자기작용 : 직류, 교류

1. 열효과 (thermal effect)

전류가 도체를 흐를 때 저항을 받아 전기에너지가 열에너지로 전환된다

H = I2Rt (J)

H = 0.24 I2Rt (cal)

주울법칙 (Joule's law) : 도체내에 발생된 총 열량은 전류강도의 제곱에 비례하고, 저항에 비례하며, 통전시간에 비례한다.

예) 전열기, 백열전등, 전기난로

2) 화학적효과 (chemical effect)

(1) 일차반응 (primary reaction) ; 이온의 재분포 현상

염화나트륨 (NaCl)을 물에 녹이면 Na양이온과 Cl 음이온으로 해리

그림 2-6과 같이 전류를 흐르게 하면

일차 화학반응으로 H2O는 H 양이온과 OH 음이온으로 전리된다.

Na+는 음극으로, Cl-는 양극으로 끌리게 된다.

(2) 이차반응 (secondary reaction) ; 새로운 화학물질이 생성

음극 : 4Na + 4H2O → 4NaOH + 2H2

양극 : 4Cl + 2H2O → 4HCl + O2

유리 수소와 유리 산소의 발생비 - 2:1.

그림 2-6. 전해질의 전기분해. 1) 일차 화학적 효과. 2) 이차 화학적 효과.

3) 전자기효과 (electromagnetic effect)

① 자석은 어떤 물질을 흡인하는 성질이 있다.

② 자석은 남극과 북극이 있다 - N (+)극, S (-)

③ 자석은 같은 극끼리는 반발하고 다른극끼리는 서로 끌어당긴다.

④ 자기유도의 성질이 있다.

그림 2-7. 자석 (A)에 자성체인 물질을 접촉하면 자기의 성질이 없던 물질 (B)이 자석이 되는 자기유도현상이 나타난다.

⑤ 자기장 (magnetic field)이 형성된다.

그림 2-8. 자기장에서의 자력선 형성 모습. 1) 막대자석에서의 자력선 형성, 2)서로 다른 극끼리 접근 시켰을 때의 자력선 형성.

오른나사법칙 (right-hand rule) (그림 2-9).

도체를 오른손으로 잡고 엄지손가락이 전류의 방향을 가리키게하면

도체를 감싸는 나머지 손가락은 자기장과 같은 방향을 이룬다.

그림 2-9. 전류와 자기장의 방향.

전류에 의해서 발생된 자기장의 세기 (B)는 전류 (I)에 비례하고 도체까지의 수직 거리 (r)에 반비례한다.

I

B = k ----

r

그림 2-10. 자기유도. 자석이 코일쪽으로 움직이면 전류가 발생한다. L은 코일, M은 자석, G는 검류계, 화살표는 자석의 움직이는 방향이다.

자기에 의해서 전류가 발생하여 코일속을 지나는 자속 (magnetic flux)이 변화함에 따라 코일에 기전력이 유도되는 현상을 전자기유도 (electromagnetic induction) 작용이라 하고, 이때의 기전력을 유도기전력 (induced emf)이라 하며 유도기전력에 의한 전류를 유도전류 (induced current)라 한다.

그림 2-11. 코일의 인덕턴스. 코일의 감은 폭,길이, 단면적, 철심의 특성에 따라 인덕턴스가 다르다.

유도기전력의 크기는 자기장의 변화율과 도체의 인덕턴스 (inductance)에 영향을 받는다.

그림 2-12. 자기유도와 상호유도.

1) 코일 (N)에 전류 (i)를 흘리면 자기유도에 의해 기전력 (eL)이 발생한다.

2) 1차 코일 (N1)에 전류 (i)를 흘리면 기전력 (eL)이 유도되고 2차 코일에도 자속 (ㄖ)이 관통하여 유도기전력 (eM)이 발생한다.

4. 전기용어와 단위

전류량 (amperage) 수량 (rate of flow) 혈류량

전압 (voltage) 수압 (pressure) 혈압

발전기 (dynamo) 펌프 (pump) 심장

전력 (wattage) 수력 (water power)

전선 (conductor) 관 (pipe) 혈관

스위치 (switch) 판 (valve) 판막

스위치폐쇄 (switch closed) 개판 (valve open)

스위치개방 (switch open) 폐판 (valve closed)

전기회로 (electric circuit) 수로 (water circuit) 혈관망

누전 (short circuit) 누수 (pipe leaking) 출혈

회로개방 (open circuit) 폐관 (pipe stopped up)

전압계 (ammeter) 압력계 (water meter) 혈압계

전류계 (voltmeter) 유수계 (pressure gauge) 혈류측정기

----------------------------------------------------------------

2. 전기 용어와 단위

전기에는 많은 용어가 사용되고 있으며 전기양의 기호와 단위가 여러가지가 사용되고 있다. 표 2-5는 국제단위계 (SI)에서 사용하는 전기의 기본단위 및 보조단위와 이의 유도단위이다.

1) 전하 (elctric charge, charge)

전하 (Q)는 물질을 구성하고 있는 소립자의 물리량을 표현하는 기본적인 것이다.

전하 또는 전기량 (Q)은 전자 및 양성자가 갖고 있는 전하량이며 단위는 쿨롱 (C, Coulomb)이다.

2) 전류 (electric current)

전류 (I)는 전위차가 있는 두 점간의 도체를 흐르는 전자의 이동이다. 상징은 I이며 단위는 A (ampere) 또는 C/s (coulomb per second)이다.

1 A는 1초 동안에 1 C의 비율로 전기량이 임의의 지점을 지나갈 때의 세기이다. 즉 1초 당 6.24 x 1018개의 전자의 흐름이다.

1 A = 1 C/s = flow of 6.24 x 1018 electrons/second

1 mA (milliampere) = flow of 6.24 x 1021 electrons/second

3) 전압 (voltage)

전압 (V)은 두 점간의 전위의 차이로 1 Ω의 저항을 통해 1 A의 전류를 운반하는데 필요한 기전력이다. 단위는 V (volt)이다.

1 volt = 1 J/C

V = IR (V)

4) 기전력 (electromotove force)

기전력 (E, emf)은 전지나 발전기와 같이 전원이 계속해서 전압을 만드는 힘이다. 단위는 V (volt)이다.

E = A x R (V)

5) 전력량

전기가 하는 일을 전력량 (W)이라하며 단위는 J (joule)이다. 그러나 J의 단위가 너무 적기 때문에 실용적으로는 Wh (Watt.hour)의 단위를 쓴다.

W = VIt (J)

W = VIT (Wh, kWh)

6) 전력 (electric power)

전력 (P)은 1초간 일을 하는 전력량으로 단위는 W (watt, erg/s)이다. kW (kilowatt)단위를 많이 사용한다.

P = W/t = VIt/t = VI (W)

P (전력) I (전류) V (전위차)

7) 전기저항 (electric resistance)

저항 (R)은 점류가 통하기 힘든 상태를 나타내는 물리량으로 단위는 Ω (ohm)이다.

R = V/I (Ω)

8) 비저항 (resistivityヌ specific resistance)ド

비저항 ()은 단위 길이에 대한 물질의 전기저항이다. 전기저항은 길이의 역수에 비례하며 그때의 비례정수를 말하며 단위는 Ω.m (ohm meter )이다.

9) 도전율 (conductance)

도전율 ()은 전기전도율, 비전기전도도(specific electric conductivity)라고도 한다. 도체속을 흐르는 전류밀도는 전장의 강도에 비례하는데 이 비례정수를 도전율이라한다. 즉 저항의 역수를 도전율이라 하며 단위는 Ω (ohm)이다.

G = 1/R (Ω)

10) 주파수 (frequency)

주파수 (f)는 교류전류의 위상이 양과 음으로 완전히 한 쌍을 반복한 싸이클이 1초동안에 나타난 수를 말하며 단위는 Hz (Hertz), cps (cycle per second), pps (pulse per second)이다.

11) 파장 (wave length)

파장 ()은 파상 (wave)에서 동일 위상에 있는 서로 인접한 2점간의 거리 즉 완전한 파형에서 능 (crest)과 능사이를 말하며 단위는 m (meter)이다.

12) 임피던스 (impedence)

코일과 콘덴서 및 저항을 포함함 전기회로내에서 교류전류가 흐를 때의 전류에 대한 전압의 비율을 임피던스 (Z)라 하며 단위는 Ω (ohm)을 사용한다.

13) 콘덴서 (condensor) 또는 축전기

금속판을 서로 맞대어 배열하여 서로 절연시켜서 전하를 축전하는 도구이다. 즉 정전유도를 이용하여 전기를 축전하는 도구이다.

14) 정전용량 (capacitance)

콘덴서가 전하를 축적하는 크기이다. 즉 1 V의 전압을 가했을 때 극판에 1 C의 전하를 축전하는 용량이다. 정전용량 (C)의 단위는 F (farad) 또는 C/s (coulomb/second)이다. Farad이 너무 크기 때문에 100만분의 1인 ㄍF (microfarad) 또는 pF (picofarad)을 쓴다.

C = Q/V (F)

15) 용량리액탄스

교류전류를 방해하고 전류가 전압보다 앞서게 하는 capacitance의 작용을 한다. 리액턴스 (X)의 단위는 Ω (ohm)이다.

16) 인덕턴스 (inductance)

전류흐름의 어떤 변화에 반항하는 회로의 요소이다. 인덕턴스 (L)의 단위는 H (henry)이다.

17) 인덕터 (inductor) ; 회로에 인덕턴스를 만들기 위해 사용하는 전선코일이다.

18) 전기화학당량 (electrochemical equivalent, ECE)

전극반응에서 1 C의 전하가 전극상과 용액상의 계면을 통해 이동하는 것에 의해 석출 또는 용해하는 원자 또는 원자단 (radical)의 그램수를 그 원자 또는 원자단의 전기화학당량이라 한다. 즉 전해질에서 1 C의 전기량으로 석출되는 물질의 양을 전기화학당량이라 한다.

표 2-5. 전기양의 기호와 단위 및 명칭

----------------------------------------------------------------

양                           기호       기본단위    명칭

----------------------------------------------------------------

전하 (charge)                    Q        C          Coulomb

전류 (current)                    I         A          ampere

전압 (voltage)                    V        V          volt

기전력 (EMF)                    E         V          volt

전력 (power)                     P        W          watt

저항 (resistance)                 R        Ω          ohm

리액턴스 (reactance)             X         Ω          ohm

임피던스 (impedence)            Z         Ω          ohm

인덕턴스 (inductance)            L         H           henry

전기용량 (capacitance)           C         F           farad

주파수 (frequency)               f         Hz          Hertz

----------------------------------------------------------------

제 3 장 의용전류 (Electrotherapeutic Current)

Instructional Objectives (학습목적)

의용전류의 기본개념을 이해하고 개괄적인 내용을 파악한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 직류전류의 특성을 설명한다. (A)

2. 직류전류의 파형을 분류한다. (A)

3. 교류전류의 특성을 설명한다. (A)

4. 교류전류의 파형을 분류한다. (A)

5. 맥동전류의 특성을 설명한다. (A)

6. 맥동전류와 교류전류의 시간특성을 설명한다.

1) 자극조건을 설명한다. (A)

7. 맥동전류와 교류전류의 강도특성을 설명한다.

1) 실효치진폭을 설명한다. (B)

8. 맥동전류와 교류전류의 시간-강도의존 특성을 설명한다.

1) 위상전하를 설명한다. (B)

1) 평균전류를 설명한다. (B)

9. 맥동전류와 교류전류의 변조특성을 설명한다.

1) 변조를 설명한다. (A)

2) 단속시간비를 구한다. (A)

3) 순환주기를 구한다. (A)

10. 의용전류를 분류한다. (A)

11. 의용전류의 종류에 따른 물리적 특성을 설명한다. (A)

1. 의용전류 (Electrotherapeutic Current)

의용전류란 치료목적으로 사용하는 전류를 지칭하는 일반적인 용어이다. 오늘날 의용전류는 직류전류, 교류전류, 맥동전류로 나눈다.

1. 직류전류 (direct current, DC)

전류 흐름 방향 - 변하지 않고 계속 한 방향으로 흐르며

전류 크기 - 항상 일정한 전류 (그림 3-1).

약 1초 또는 그 이상 한 방향으로 일정하게 흐르는다

평류전류 (smooth current), 연속전류 (constant, unidirectional current), 갈바니전류 (galvanic current)라고도 부르지만 직류전류라는 용어가 적합하다.

1) 연속직류전류 (continuous direct current, CDC)

연속직류전류는 크기와 방향이 변하지 않고 일정하게 흐르는 전류이다 (그림 3-1).

그림 3-1. 연속직류전류.

2) 변형직류전류 (modified direct current)

단속직류전류 (interrupted DC, IDC)

단속방법 - 수동 또는 자동

스위치 폐쇄 (close, on) - 전류 통전

스위치 개방 (open, off) - 전류 차단

탈신경근육 전기자극치료에 사용

그림 3-2. 단속 직류전류의 여러가지 파형. ① 직사각형파, ② 부등사변형파, ③ 삼각형파, ④ 톱니형파, ⑤ 탈분극파.

2. 교류전류 (alternating current, AC)

전류 흐름 방향 - 주기적 변화

전류 크기 - 연속적 변화 (그림 3-2).

그림 3-3. 대칭 교류전류 (symmetrical AC)와 비대칭 교류전류 (asymmetrical AC).

3. 맥동전류 (pulsed current)

한 방향으로 흐르거나 또는 방향이 전환되는 전류가 주기적으로 단절되는 전류

개개의 맥동기간이 몇 ms 또는 몇 s 정도 매우 짧게 단속 (그림 3-4)

맥동전류에서는 위상기간 (phase duration), 맥동기간 (pulse duration), 위상간간격 (interphase interval), 맥동간간격 (interpulse interval), 강도증감속도 (rise and decay rate) 등에 따라 형태가 다양하고 생리학적 반응이 서로 다르기 때문에 개개의 맥동 특성을 파악해야 한다.

그림 3-4. 단상 맥동전류와 이상 맥동전류.

2. 맥동전류와 교류전류의 파형특성

1. 파형 (wave form) ; 의용전류는 단상파, 이상파, 다상파의 3가지 기본파형이 있다.

2. 위상 (phase)

1) 단상파 (monophasic wave) ; 각 맥동마다 한개의 위상이 형성되는 전류

정사각형 (square), 직사각형 (rectangular), 부등사변형, 삼각형, 톱니형, 짝정점파 (twin peak), 원형 (round), 지수함수적 점증파 (exponential), 반파장 및 완파장으로 정류된 정현파 (diadynamic current)등 형태 변형 (그림 3-5)

그림 3-5. 단상파의 여러 형태. ① 정사각형, ② 직사각형, ③ 부등사변형, ④ 삼각형, ⑤ 톱니형, ⑥ 짝정점파, ⑦ 원형 단상파.

2) 이상파 (biphasic wave)

각 맥동마다 한개의 위상과 반대방향에서 또하나의 위상이 형성되는 전류

1) 대칭 이상파 (symmetric biphasic wave)

① 대칭 이상파

대칭 이상파는 두 위상의 형태와 전하량이 똑같은 파형 (그림 3-6).

정사각형파, 직사각형파, 정현파, 삼각형파 등 형태 변조 할 수 있다.

② 교대 대칭 이상파 (alternating symmetric biphasic wave)

일정한 간격을 두고 한개의 위상을 형성하는 단일 맥동이 규칙적으로 유발되는 형태 (그림 3-7).

2) 비대칭 이상파 (asymmetric biphasic wave)

두 위상의 형태가 다른 파형

① 균형 비대칭 이상파 (balanced asymmetric biphasic wave)

두 위상 형태 - 다름

두 위상 전하량 - 같음 (q1 = q2) (그림 3-8).

② 불균형 비대칭 이상파 (alternating asymmetric biphasic wave)

두 위상 형태 - 다름

두 위상 전하량 - 다름 (q1 ≠ q2) (그림 3-9).

* 전형적 비대칭 이상파 - 감응전류 (faradic current) (그림 3-10).

맥동기간 : 짧다 (0.1-1 ms)

주파수 : 50-100 Hz

첫번째 위상 : 강도 - 낮고, 기간 - 길며

두번째 위상 : 강도 - 높고, 기간 - 짧다 (1 ms) [조직 흥분시키는 생리학적 효과]

그림 3-6. 대칭 이상파의 여러가지 파형.

그림 3-7. 교대 대칭 이상파의 파형.

그림 3-8. 균형 비대칭 이상파.

그림 3-9. 불균형 비대칭 이상파.

그림 3-10. 불균형 비대칭 이상파의 여러가지 형태.

3) 다상파 (polyphasic wave)

하나의 맥동에 위상이 3개 또는 그 이상 형성되는 파형 (그림 3-11)

예: 러시아전류와 간섭전류

그림 3-11. 다상파의 여러가지 파형.

3. 맥동전류와 교류전류의 시간특성

1. 위상기간 (phase duration)

위상기간 - 전류가 0선을 떠나서 0선으로 되돌아오기 까지 기간 (그림 3-12)

단위 : s 또는 ms

2. 맥동기간 (pulse duration) = 맥동폭 (pulse width) = 맥동시간 (pulse time)

한개의 맥동이 시작하여 끝날때까지의 기간

단위 : s 또는 ms

단상파 - 위상기간과 위상간간격을 합한 기간

이상파 - 한 맥동의 두 위상기간을 합한 기간

다상파 - 맥동전체의 기간 → 다상맥동기간 (polyphasic pulse duration)

(그림 3-13)

그림 3-12. 단상파의 위상기간.

그림 3-13. 여러 파형에서의 맥동기간.

3. 주기 (period)

한 위상에서 0선을 떠나 기본선에 도달한 다음 방향을 반대쪽 위상으로 바꾸어 다시 0선에 도달하는데 걸리는 시간 (그림 3-14).

교류전류의 순환기간 (cycle duration)에 해당

맥동전류 - 맥동기간과 맥동간간격을 합한 시간과 같다

직류전류에서는 주기라는 용어를 사용하지 않는다.

그림 3-14. 교류전류와 맥동전류의 주기.

4. 위상간간격

위상간간격은 위상과 위상사이의 간격이다 (그림 3-15).

위상간간격은 맥동간간격을 초과할 수 없다.

그림 3-15. 위상간간격.

5. 맥동간간격 (interpulse interval)

1) 맥동간간격 = 맥동간거리 (interpulse spacing), 휴지기 (rest period)

맥동과 맥동사이의 간격이다.

단위 - s

단상파, 이상파 - 한 맥동이 끝난 기간 부터 다음 맥동이 시작되기 까지의 간격 (그림 3-16).

2) 돌발간간격 (interburst interval) = 돌발간간격 (interburst spacing), 휴지기 (rest period)

다상파는 실제로 10-25개의 이상파가 모여서 이루어진 것으로 변조정현파 (modulated sine wave)라고 하며 다상파맥동을 흔히 맥동돌발 (burst of pulse)이라고 부른다.

다상파의 연속되는 맥동 사이에서는 맥동간 간격이 없고 다상맥동이 끝난 시기부터 다음 다상맥동이 시작되기 까지의 간격을 돌발간간격 (interburst interval)이라 한다.

단위 - ms

3) 맥놀이간간격 (interbeat interval)

간섭전류에서는 효과 맥동인 한 맥놀이 (beat)의 중심부에서 다음 맥놀이의 중심부까지가 맥동간간격에 해당되며 이를 맥놀이간간격 (interbeat interval)이라한다.

그림 3-16. 여러가지 파형에서의 맥동간간격.

6. 강도증감속도 (rise and decay rate)

1) 강도증가시간 (rise time)

한 위상에서 0선을 떠나서 정점강도에 도달하는데 걸리는 시간 (그림 3-17).

2) 강도감소시간 (decay time)

한 위상에서 정점강도에 도달한 후 0선으로 되돌아오는데 걸리는 시간(그림 3-17).

그림 3-17. 강도증가시간과 강도감소시간.

7. 주파수 (frequency)

1) 맥동전류의 주파수

맥동빈도 (pulse frequency)

단위 - pps (pulses per second)

2) 교류전류의 주파수

단위 시간 1 s당 주기의 수

단위 - Hz (Hertz) 또는 cps (cycles per second)

3) 주파수와 맥동기간과의 관계

정현파전류의 주파수는 항상 맥동기간과 반비례 관계 (그림 3-18)

주파수 낮으면 → 위상기간과 맥동기간이 길고

주파수 높으면 → 위상기간과 맥동기간이 짧아진다

그림 3-18. 연속정현파전류의 주파수와 맥동기간과의 관계. 위상기간 (A), 맥동기간 (B).

그림 3-19. 맥동전류의 맥동빈도와 맥동기간과의 관계. 위상 및 맥동기간 (A), 맥동간간격 (B), 맥동주기 (A + B).

4. 맥동전류와 교류전류의 강도특성

1. 진폭 (amplitute)

전류 또는 전압의 크기를 말한다.

전하 매 맥동 (charge per pulse) 또는 강도 (intensity)와 같이 사용

1) 정점진폭 (peak amplitude)

위상정점 (peak phase)에 도달하는 최대 진폭 (maximun amplitude, Imx)

(그림 3-20).

생리학적으로 정점진폭은 0에서 한 위상의 정점진폭까지로 정한다. 따라서 정점전류진폭은 총전류강도와 구분된다. 정점진폭은 흔히

= 진폭 (amplitude), 위상강도 (phase intensity), 정점전류강도 (peak current intensity)

그림 3-20. 정점진폭.

2) 정점-정점진폭 (peak-to-peak amplitude)

두 위상 사이에서 형성되는 최대강도 (그림 3-21).

이상파, 교류전류 - 최대 양위상값과 최대 음위상의 정점진폭을 측정

그림 3-21. 정점-정점진폭.

2. 실효치 진폭 (root-mean-square amplitude, RMS amplitude, IRMS)

조직에 전달되는 효과전류 (effective current, Ieff, RMS)의 크기

평균진폭 = 각 위상 전류크기의 (A+B) 평균값 (x)을 구하고 평균값의 제곱근 값 (ㄲx) (그림 3-22).

맥동전류와 비대칭파의 효과전류 IRMS = A2+B2/2

정현파전류의 효과전류 IRMS = 0.707x Imx.

그림 3-22. 대칭이상파와 불균형비대칭 이상파의 실효치진폭.

5. 맥동전류와 교류전류의 시간-강도의존특성

1. 위상전하 (phase charge)

위상전하는 각 맥동의 위상에서 조직으로 전달되는 전기의 량

단위 - C (microcoulomb) (그림 3-23)

그림 3-23. 단상파의 위상전하.

2. 맥동전하 (pulse charge)

한 맥동에서 생성된 전기의 량, 두 위상 전하량을 합한 것 (그림 3-24).

그림 3-24. 맥동전하.

3. 평균전류 (average current)

단상 맥동 - 단위시간동안 흐른 전류의 절대량 (mA/s) (그림 3-25)

실전하량이 0보다 크므로 맥동간간격에서도 조직내에 하전이 잔류

생리학적 및 임상적 가치가 있다

그림 3-25. 단상파의 평균전류.

6. 맥동전류와 교류전류의 변조특성

1) 위상변조 (phase modulation)

위상변조는 위상의 여러 조건을 증가 또는 감소시키는 것

위상의 강도, 기간, 주파수를 자동으로 10-20%정도 증감시킨다 (그림 3-26).

강도변조 (amplitude modulation) - 정점강도를 다양하게 변화

기간변조 (duration modulation) - 위상 또는 맥동 기간을 다양하게 변화

주파수변조 (frequency modulation) - 주파수를 다양하게 변화

그림 3-26. 위상기간, 위상강도, 주파수의 변조.

2. 경사변조 (ramps or surge modulation)

위상의 전하량을 주기적으로 서서히 증감시키는 변조

위상강도나 위상기간을 변화시켜 전하량을 증감시킨다.

경사증가 (ramp-up)

경사삼소 (ramp-down) (그림 3-27).

경사의 증감은 단속변조의 On시기에 이루어진다.

그림 3-27. 단상파, 이상파, 다상파의 경사변조.

3. 시간변조 (timing modulation) = 단속변조 (interruption)

1) 맥동렬 (pulse train)

맥동연속 또는 교류전류의 순환을 계속 반복하는 것이다 (그림 3-28).

그림 3-28. 맥동렬.

2) 돌발 (burst) = 단속렬 (interrupted train)

불연속적인 맥동묶음 또는 교류전류의 순환이다. 맥동 또는 교류전류를 일정한 주기로 몇 s동안 흐르게했다가 몇 s동안 멈추게 하는 전류의 변조방법이다 (그림 3-29)

돌발기간 (burst duration) - 한 돌발이 시작해서 끝나는 시간

돌발빈도 (burst frequency)- 1s당 돌발횟수, 단위 - bps (burst per second)

그림 3-29. 단상파, 이상파, 다상파의 돌발변조.

3) 맥놀이 (beat)

서로 다른 두개 이상의 정현파전류가 교차통전되면 강도가 변조되는 정현파전류가 생성되며 이를 맥놀이라 한다. 그림 3-30와 같이 4000 Hz와 4100 Hz의 교류전류를 교차통전시키면 0-100 bps의 맥놀이파가 생성되며 단위는 bps (beat per second)를 사용한다.

그림 3-30. 4000 Hz와 4100 Hz의 교류전류를 교차통전시켰을 때 나타나는 맥놀이파.

4) 단속시간비 (on-off ratio) = 단속시간 (on-off time)또는 단속변조 (interruption modulation)

일정시간 동안 전류를 통전시켰다가 일정시간 동안 전류를 통전시키지 않는 변조방법이다 (그림 3-31).

전류의 통전시간 (on tine)과 비통전시간 (off time)의 비 (on-off cycle 또는 on time/off time ratio)로 표현

그림 3-31. 단속시간비와 순환주기.

5) 순환주기 (duty cycle)

맥동렬 또는 돌발의 총시간에 대한 통전시간 (on time)의 백분율이다 (그림 3-31)

맥동렬기간 x 100

순환주기 = ------------------

총주기시간

7. 의용전류의 고전적 분류

의용전류는 고전적으로 전류의 흐르는 방향, 주파수, 전압, 전류에 따라 다음과 같이 나누었다.

1. 전류흐름의 방향에 따른 분류

1) 직류전류 (DC)

2) 교류전류 (AC)

2. 주파수에 따른 분류

표 3-1. 주파수에 따른 전류의 분류

-------------------------------------------------------

전 류           주파수범위           많이 쓰는 주파수

-------------------------------------------------------

직류                0

저주파전류      1-1000 Hz          1-200 Hz

중주파전류     >1000-100000 Hz    4000 Hz

고주파전류     >100000 Hz          27000000 Hz, 2450000000 Hz

-------------------------------------------------------

3. 전압에 따른 분류

1) 저전압전류 (low voltage current) - 전압 100 V이하

2) 고전압전류 (high voltage current) - 전압이 100 V이상

4. 전류강도에 따른 분류

1) 저전류 (low amperage current) - 몇 십 mA (1-30mA)

2) 고전류 (high amperage current) - 몇 백 mA이상 (500-2000 mA)

3) 미세전류 (microamperage current) - 1 mA (1000 A)이하

- 전 류 전류의 특성 주파수 전압 전류 효과

----------------------------------------------------------------

직류전류

연속직류전류 한 방향으로 흐름 0 저전압 중간 화학적효과

단속직류전류 수동적 단속 수동조절 저전압 중간 역학적효과

교류전류

저주파전류

정현파전류 대칭교류 60 Hz 저전압 중간 역학적효과

서행반복파 50 ms 정사각형파 5-20 Hz 저전압 중간 역학적효과

급속반복파 0.5-5 ms정사각형파50-200 Hz 저전압 중간 역학적효과

감응전류 비대칭교류 100 Hz 중간 중간 역학적효과

중주파전류

러시아전류 교류 2500 Hz 중간 중간 역학적효과

간섭전류 교류 4000 Hz 중간 중간 역학적효과

고주파전류

단파전류 심한급속진폭 10-100 MHz 고전압 고전류 열효과

극초단파전류 심한급속진폭 300-3000 MHz 고전압 고전류 열효과

정전기 한 방향으로 흐름 분당 100회 고전압 저전류 역학적효과

----------------------------------------------------------------

8. 전기자극의 종류

의용전류를 사용하는 전기자극의 종류는 전류의 특성, 치료목적에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

표 3-3. 전류의 특성에 따른 전기자극의 종류

2. 치료목적에 따른 전기자극의 종류

3. 의용전류의 고전적 종류와 임상 응용

의용전류의 고전적 종류 및 그 효과와 임상응용은 표 3-5와 같다.

표 3-5. 의용전류의 고전적 종류와 임상 응용

----------------------------------------------------------------

전 류 전류의 효과 임상 응용

----------------------------------------------------------------

직류전류

연속직류전류 화학적 효과 의용평류치료 (medical galvanism)

이온도입치료 (iontophoresis)

외과평류치료 (surgical galvanism)

단속직류전류 역학적 효과 전기자극치료 (EST)

교류전류

저주파전류 역학적 효과 전기자극치료 (EST)

역학적 효과 기능적 전기자극치료 (FES)

통증완화 경피신경전기자극치료 (TENS)

통증완화 미세전류신경자극치료 (MENS)

조직치유

중주파전류

러시아전류 역학적 효과 러시아전류치료 (Russian stimulation)

간섭전류 역학적 효과 간섭전류치료 (ICT)

통증완화

고주파전류 심부열효과 단파심부투열치료 (short wave diathermy)

극초단파심부투열치료 (microwave daithermy)

초음파치료 (ultrasound therapy)

정전기 역학적 효과 정전기 및 스파크 (static wave, sparks)

Bertholon technique

----------------------------------------------------------------

제 4 장 전기치료 기기 (Electrotherapeutic Instrument)

Instructional Objectives (학습목적)

의용전류를 사용하는 전기치료기기의 기본구조와 특성을 파악하고 의료환경에서 발생할 수 있는 위험에 대처한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 전기자극기의 기본구조를 설명한다. (B)

2. 전기자극기에 사용하는 전력원의 종류와 특성을 설명한다. (B)

3. 전류계의 특성을 설명한다. (A)

4. 전압계의 특성을 설명한다. (A)

5. 전선의 종류와 특성을 설명한다. (A)

6. 전극을 분류하고 각각의 용도와 응용범위를 설명한다. (A)

7. 전극과 전류밀도의 관계를 설명한다. (A)

8. 피부저항을 감소시키는 방법을 설명한다. (A)

9. 정전류 자극기와 정전압 자극기를 판별하고 특성을 설명한다. (B)

10. 감전의 예방대책을 설명한다. (A)

11. 전자의료장비사용의 주의사항을 설명한다. (B)

- 3 Basic Element of Stimulator (전기자극기의 3가지 기본구성요소)

전원공급회로 (power supply circuit)

발진회로 (oscillator circuit)

출력증폭회로 (output amplifier circuit) 즉 환자회로 (patient circuit)

그림 4-1. 전기자극기의 기본 구성요소 (p.79).

1. 전력원 (eletrical power source)

1. 축전기 (capacitor, condensor)

전기를 저장하는 도구

라이든병 - 가장 초기의 축전기

1) chemical cell : 화학적 에너지 → 전기에너지로 변환시키는 전지

(1) primary cell

볼타전지 (Voltaic file or cell) 그림 4-2. 볼타전지의 원리. (p.80)

구성 : copper plate, zinc plate, 황산용액

특징 : copper plate→ 양전기, zinc plate → 음전기

① 건전지 (dry cell)

망간건전지 (Leclanché cell) 그림 4-3. 망간건전지의 구조.

구성 : MnO2, 흑연가루, 탄소막대, NH4+Cl- 및 ZnCl2 전해액

특징 : copper plate→ 양전기, zinc plate → 음전기

② 수은건전지 (mercury primary cell)

③ 산화은전지 (silver oxide primary cell)

(2) 이차전지 (secondary cell)

① 납축전지 (lead battery)

② 알카리축전지 (alkaline battery)

③ 니켈-카드뮴축전지 (nickel-cadmium battery)

2) physical cell

3) fuel cell

2. 가정용 전기 (conventional home current)

110 V 또는 220 V

60 Hz

2. 전원공급회로 (power supply circuit)

1) 변압기 (transformer)

전자유도작용을 이용하여 교류의 전압 또는 전류를 변환시키는 장치

변압기의 구조 (그림 4-4)

일차코일 (primary coil) ,철심 ,이차코일 (secomdary coil)

이차코일에 유도되는 전압은 코일의 권수에 비례

N2

e2 = e1 ---

N1

권수비 (turns ratio) : N2/ N1 - 1보다 크면 이차코일에 유도된 전압 (e2)이 크다

1보다 작으면 e2는 작다.

예: N1=50, N2=100, e1= 110 V → e2가 220 V

N1=100, N2=50, e1= 220 V → e2= 110 V가 유도된다.

그림 4-4. 변압기의 기본구조.

2) 정류기 (rectifier)

전원으로 부터 공급된 교류를 직류전류 또는 단상맥동전류로 전환시키는 장치

반파장 정류기 (half-wave rectifier)

완파장 정류기 (full-wave rectifier)

이극진공관, 삼극진공관 등의 진공관식 정류관, 반도체 다이오드 정류관

3) 여과기 (filter)

정류기를 거쳐 만들어진 전류를 평류 (smooth DC)로 변환시키는 장치

그림 4-5. 정류기를 사용하여 교류전류를 직류전류로 변환시키는 과정. 1) 교류전류가 2) 반파장정류, 3) 완파장정류, 4) 부분여과 및 5) 완전여과되는 과정을 거쳐 직류전류로 전환되는 과정.

4) 조정기 (regulator) ; 전류와 전압 조정, 일정하게 고정

3. 발진회로 (oscillator circuit)

발진회로는 여러개의 발진기 (oscillator)가 서로 작용하여 주파수, 맥동기간, 맥동열의 강도, 맥동열의 주기 등을 변화시켜 여러가지 형태의 전류를 발생시킨다.

제 1 발진기 (first oscillator circuit) - 기본적 주파수, 맥동기간 등 조절

제 2 발진기 (second oscillator circuit) - 경사증가 및 감소 등 맥동열 강도 변조

제 3 유사 발진회로 (third oscillator-like circuit) - 순환주기 조절

4. 출력증폭회로 (output amplifier circuit)

증폭기 (amplifier) 또는 출력 증폭기 (output amplifier)는 발진회로에서 만들어진 운반파의 전류, 전압, 주파수 등의 강도를 최종적으로 조절, 증폭하는 장치이다.

출력 증폭기에서 나온 전류는 출력부 (outlet)에서 전선을 타고 전류를 송전시켜 전극을 통해 신체에 전달되는데 이를 환자회로 (patient circuit)라 한다.

5. 조절스위치 (control knob)

전기자극기의 외부에는 파형, 주파수 또는 맥동빈도, 강도, 맥동기간, 맥동변조, 순환주기 등의 조절 스위치, 극선택 스위치, 시간조절기, 주전원 스위치 등 여러가지의 자극조건을 선택하고 조절할 수 있는 스위치들이 부착되어 있다 (그림 4-6).

1. 파형선택 스위치

2. 주파수조절 스위치

3. 강도조절 스위치

저항기 (rheostat, potentiometer) - 강도 조절 장치.

고정저항기 (fixed resistor)

가변저항기 (variable resistor) - 쵸크고일 (choke coil)형태

반고정저항기 (semifixed resistor)

4. 맥동기간조절 스위치 - pulse width

5. 맥동간간격조절 스위치

6. 단속시간비조절 스위치

7. 치료시간조절기 (timer)

8. 주전원 스위치

9. 극선택 스위치

직류전류, 미세직류전류, 고전압맥동전류에서 중요하다.

10. 안전 스위치

그림 4-6. 전기자극기에 부착된 여러가지의 조절 스위치.

6. 계기

1. 전류계 (ammeter)와 전압계 (voltmeter)

전류계 - 직렬연결 - 전류 측정

전압계 - 병렬연결 - 전압 측정 (그림 4-7)

상사형 (analog)

계수형 (digital)

그림 4-7. 회로에 직렬로 연결한 전류계와 병렬로 연결한 전압계.

2. 오실로스코프 (oscilloscope)

음극선관 (cathode ray tube, CRT) (그림 4-8)

그림 4-8. 음극선관.

7. 전선

전기치료기기에 전류를 송전시키는데 사용하는 전선은 전기의 저항이 작고, 전도도가 좋은 유연한 금속선 (flexible metal wire)을 고무, 폴리에틸렌 등과 같은 절연체로 피복한 것으로 전압부하의 허용한계에 따라 전기 코오드와 케이블의 두 종류가 있다 (그림 4-9).

1. 전기 코오드 (electric cord) - 저전압전류 전송

2. 전기 케이블 (electric cable)

1) 전도 케이블 (conducting cable) - 고전압전류 전송 (단파심부투열기)

2) 동축 케이블 (coaxial cable) - 극초단파심부투열기, 초음파치료기에 사용

그림 4-9. 코오드와 케이블. (1) 코오드, (2) 전도 케이블, (3) 동축 케이블.

8. 전극 (electrode)

전극은 생체조직을 자극하기 위하여 전기 코오드 및 케이블과 신체 사이에서 전기에너지를 전달하는 매개체로 모두 도체로 만들어졌으며 재료 및 형태, 치료기의 종류, 치료부위, 치료목적, 치료방법 등에 따라서 여러가지 전극을 사용한다 (그림 4-10).

1. 전극의 재료

- 전극재료 조건

전류가 일정하게 흐르고

전기저항이 적은 전도성이 좋은 양도체이어야 하며

유연하고 내구성이 좋아야 하며

피부에 접촉이 잘 유지되고 또한 독성이 없어야 하며

분극 (polarization)이 적어야 한다.

1) 금속전극 (metal electrode)

주석 (tin), 납 (lead), 강철 (steel), 알루미늄 (aluminum), 구리, 은 등 사용

금속판전극 (metal plate electrode), 금속굴림전극 (metal roller electrode) 등

2) 패드전극 (moist pad electrode)

금속전극판의 한 쪽은 부드러운 거즈, 면, 스폰지, 펠트 등을 대고 다른 한 쪽은 고무, 비닐, 플라스틱 덮개로 싼 전극으로 부드러운 쪽을 물에 적시어 신체에 접촉시키는 전극으로 전통적 전기자극치료에 많이 사용한다.

3) 탄소실리콘전극 (carbon filled silicone electrode)

실리콘고무에 작은 탄소분자를 채워만든 전극.

전기전도성이 좋고 유연하며 피부자극이 적다.

경피신경전기자극, 기능적전기자극 등 전기자극에 많이 사용한다.

4) 카라야검 전극 (Karaya gum electrode)

카라야나무 추출 검을 알코홀과 섞어 고무 등 유연한 판에 발라서 만든 전극

젖은 피부에 잘붙는 특성 (self-adherent)

보고서의 의하면 탄소-실리콘전극을 사용할 때 10-20%에서 피부자극증상이 나타난 반면 카라야검 전극은 1-2%에 지나지 않아 매우 좋은 전극으로 알려지고 있다.

5) 일회용 종이전극 (disposable paper electrode)

종이전극은 특수종이에 전도액을 적셔 만든 전극이다. 종이전극은 한번쓰고 버리는 일회용이어서 위생적이다.

2. 전극의 적용형태

1) 표면전극 (surface electrode)

대부분의 전기자극은 표면전극 사용, 주로 탄소실리콘전극과 패드전극 사용.

2) 피하전극 (subcutaneous electrode)

implanted electrode

그림 4-10. 전기치료 및 진단에 사용하는 여러가지 전극.

1) 금속전극, 2) 패드전극, 단속전극, 3) 탄소실리콘전극, 4) 카라야검 전극, 5) 일회용 종이전극, 6) 흡인전극, 7) 탐침전극, 8) 침전극.

3. 전극의 모양과 크기

치료부위, 치료목적, 치료방법, 치료기의 종류에 따라 원형, 정사각형, 직사각형, 긴 직사각형 등 여러가지 전극을 사용한다.

단속전극 (interrupted handle electrode)

흡인전극 (suction electrode)

탐침전극 (probe electrode)

침전극 (needle electrode)

4. 전극의 크기와 전류밀도 (size and current density)

전류밀도 (current density) - 단위 면적당 흐르는 전류의 양, 신체 조직의 특정한 횡단면을 통과한 전류의 양

단위 - mA/cm2 또는 mA/in2.

전류밀도는 전류강도의 제곱에 비례하고 전극표면적에 반비례한다

전류의 강도가 크고 전극의 접촉면이 작으면 전류밀도는 증가한다

전극의 모양, 전극배치방법 또한 전류밀도와 관계가 있다.

전극배치를 잘못하면 전극접촉이 잘못된 쪽, 전극의 크기가 작은 쪽, 전극간격이 좁은 쪽 등에서 전류밀도의 집중이 일어나 전기화학화상이 일어날 수 있다.

5. 피부저항 (skin impedance)

전류의 종류, 주파수, 강도, 병변 유무 등에 따라 다르다.

피부저항의 증가 요인

직류전류

낮은 주파수

낮은 강도

느린 강도증가시간

병변 (말초 및 중추신경 병변, 말초순환장애, 건선 등 피부질환, 정서장애 등

피부 저항 감소 방법

(1) 피부 탈락세포, 기름 등이 묻어있지 않도록 비눗물로 깨끗이 닦아 전기자극부위의 피부를 청결하게 한다.

(2) 온습포 또는 적외선등으로 5-10분간 열을 가하여 피부를 습하게하고 전해질양을 증가시킨다.

(3) 전극을 습하게 하거나 전극풀 등을 사용한다.

① 탄소실리콘전극은 전극풀을 사용한다.

② 습식패드전극은 전도액을 사용한다.

(4) 전극의 크기를 크게하거나 전극과 전극의 거리를 좁혀준다.

9. 전도물질 (electrode coupling media)

전도매개물질 (conductive coupling media) : 전극과 조직사이 전자-이온교환 촉진

1. 전도액 (conductive liquid)

습식 패드전극 (moist pad electrode)에 사용

보통물, 따뜻한 물 (37-40℃), 소금물이나 생리식염수 (0.9% NaCl용액) 등

Signaⓡ Spray electrode solution 등 전해용액

Sine용액 - 상피에 축적되어 있는 기름성분을 효과적으로 용해

간혹 피부염을 일으킬 수 있으나 몇일 지나면 없어진다.

차 (tea) - 탄닌산은 상피에 축적되어 있는 기름성분을 효과적으로 용해

전극에 묻은 탄닌산이 일시적으로 피부에 착색될 수 있다.

2. 전극풀

금속전극, 탄소실리콘전극 등에 사용

겔제 (gel), 유제 (cream), 이고 (paste)의 형태

전기전도성이 매우 좋고

소금성분 (salt-free)이 없기 때문에 Na이온의 이동이 없어 체내 전해질 농도에 영향을 주지 않고

금속전극의 경우 녹이 슬지 않는다.

수용성이어서 사용 후 피부관리가 쉬우며

피부자극 및 알레르기 등의 부작용이 없고 ,무균이다.

(3) 전도지 (electrode paper)

종이를 습하게 하여 만든 습전도지 (premoistened paper)

전기전도성이 매우 좋고, 피부자극 및 알레르기 등의 부작용이 없고,

사용 후 물로 피부를 싯어내지 않아도 되기 때문에 매우 간편하게 사용할 수 있다.

10. 전극연결고리 (electrode connector)

(1) 바나나형 (banana type)

표준 콘센트 또는 소켓형 (standard receptacle) 전극의 연결에 사용한다.

(2) 전화형 (telephone type)

핀형 (pin receptor) 전극의 연결에 사용한다.

(3) 집게형 (alligator type)

알루미늄판 등 금속판전극, 일회용 종이전극의 연결에 사용한다.

(4) 매킨토시형 (MacIntosh type)

딱단추형 (snap button type) 전극의 연결에 사용한다.

그림 4-11. 여러 형태의 전극연결 고리.

11. 전기자극기의 종류

1) 휴대용 자극기 (portable battery operated stimulator)

2) 병원용 자극기 (line powered stimulator)

2. 정전류 자극기와 정전압 자극기

1) 정전류 자극기 (constant current stimulator)

2) 정전압 자극기 (constant voltage stimulator)

표 4-2. 저항의 변화에 따른 정전류 자극기와 정전압 자극기의 특징

----------------------------------------------------------------

저항 변화               정전류               정전압

----------------------------------------------------------------

저항      전류            고정                 증가

감소      전압            감소                 고정

전력            감소                 증가

----------------------------------------------------------------

저항      전류            고정                  감소

증가      전압            증가                  고정

전력            증가                  감소

----------------------------------------------------------------

12. 전기의 위험 및 안전관리

가정이나 작업장에서 전기에 의한 손상 및 사망을 초래하는 빈도가 증가하고 있다. 1970년 미시감전사고 (microshock hazard)에 관한 보고서에 중환자실에서 많은 환자가 전기사고로 죽는다고 발표한이래 전기안전에 관한 관심이 고조되고 있다. 환자와 전기자극기를 사용하는 사람 모두에게 전기위험이 있을 수 있다.

1. 전류의 영향 (표 4-3).

3가지 전기사고의 유형

1) 화상

생체조직에 전류가 흐르면 조직에서 전기저항이 발생한다.

저항에 의해 전기에너지가 충분히 높게 온도를 상승시키면 화상이 일어난다.

2) 활동전위 유발

몸에 전류가 흐르면 활동전위 및 국소전류에 의해 감각신경 및 운동신경, 근육이 자극된다.

감각신경 자극 - 찌릿한 감각, 따갑거나 찌르는듯한 감각을 느낀다

운동신경, 근육 자극 - 근수축 또는 근경련을 일으키게된다

감전으로 인한 과도하고 급격한 근수축 - 골절을 일으킴

가슴부위의 근수축 - 호흡마비 일으킴, 심장에 민감하게 작용

전류밀도 충분히 크면 - 과도한 심실수축

전류밀도 계속 증가 - 심실세동 → 심장활동 정지 (죽음)

특히 심박동기를 사용하는 사람은 고주파 교류전류에 주의해야 한다.

3) 전기화학화상

특히 직류전류에서 일어날 수 있다

5 mA이하에서도 피부에서 산-알카리 반응으로 전해질화상이 생길 수 있다

특히 양극에서 허혈로 인한 조직괴사가 일어나기도 한다.

표 4-3. 전기위험의 종류와 특성

2. 전기사고

1) 거시감전 (macroshock)

전류가 몸 표면의 두 지점에 연결되었을 때 전체전류중 적은 부분이 심장으로 흐르게 된다 (그림 4-14). 이와 같이 외부에서 크게 가해진 전류에 의한 사고를 거시감전이라 한다.

그림 4-14. 접촉점에 따른 전류경로.

(1) 피부 및 몸의 저항

피부가 물에 젖어 있을 때에는 보호능력이 없어진다. 실제로 전기자극때 피부저항을 감소시키기 위해서 전극과 피부에 전도액이나 전극풀을 사용하기때문에 전류가 증가하여 거시감전을 입기 쉽다.

(2) 전자의료장비의 전기사고

금속 새시 (chassis)가 접지되지 않으면 전원선과 새시 사이에 전원이 걸리게 되고 사람이 새시와 어떤 접지체에 동시에 접촉되면 거시감전이 일어난다.

거시감전의 원인

접지선 불량, 콘센트 연결 결함, 배전반과 의료장비의 결함 등

주기적으로 점검 필요

그림 4-15. 전원선이 새시에 접촉되어 일어나는 거시감전 사고.

2) 미시감전 (microshock)

전류의 한 점은 몸의 표면에 연결되고 다른 한 점은 심장에 연결되었을 때 감전되는 것을 미시감전이라 한다 (그림 4-14).

미시감전은 교류전류를 사용하는 의료장비와 접지에서의 누설전류로 인한 접지 반도체 표면 사이의 전위차로 일어난다.

(1) 누설전류 (leakage current)

누설전류는 서로다른 전위차를 갖는 인접한 부도체 사이에 불가피하게 흐르는 A 단위의 미세전류이다. 새시로 흐르는 누설전류는 아주 작은 저항을 갖는 접지선으로 안전하게 흘러나가지만 접지의 결함이 있으면 새시의 누설전류는 심장을 통해 흘러 미시감전사고를 당하게 된다. 그림 4-16과 같이 100 A 의 누설전류가 전원선에서 새시로 흐른다고 가정했을때 접지가 잘된 경우에는 99.8 A 의 누설전류가 접지선을 타고 빠져 나가지만, 접지가 안된 경우에는 100 A 의 누설전류가 심장으로 흐르거나 또는 심장반대쪽으로 흘러 미시감전 사고가 일어난다.

그림 4-16. 누설전류의 통로.

(2) 전도체 표면

환자 주위에 있는 두 개의 전도체 표면 사이의 작은 전위차가 한쪽 표면은 심장에 연결되고 다른 한쪽 표면은 몸의 다른 부위에 연결되어 있을때 미시감전 사고를 일으킬 수 있다. 특히 심박동기의 전극, 심장안에 전극이 있을 때, 용액을 채운 카테터가 심장에 연결되어 있을 때 미시감전사고를 쉽게 당할 수 있다.

전류가 발생되기 위해서는 폐쇄회로가 필요하기 때문에 몸이 절연된 상태에서는 전류가 흐르는 도체를 만져도 아무런 영향을 받지 않는다. 그러나 동시에 수도관을 접촉하거나 몸이 땅에 접촉되어 있으면 몸에 전류가 통하게 된다. 120 V가 흐르는 전선이 피부에 닿으면 I = V/R = 120 V / 1000Ω이므로 0.12 mA정도의 전류가 흐르게 되어 급격하고 불규칙하게 심근을 수축시켜 매우 위험하고 전류가 계속흐르면 죽게된다.

3. 전기안전에 영향을 미치는 요인

1) 감지전류 및 탈출전류 (let go current)

표 4-4. 감지전류와 탈출전류

-------------------------------------------------------------

종 류                 여자              남자           평균

-------------------------------------------------------------

감지전류

직류전류              3.5 mA            5.2 mA       4.4 mA

교류전류 (60 Hz)      0.7 mA            1.1 mA         1 mA

탈출전류             10.5 mA             16 mA        16 mA

-------------------------------------------------------------

2) 주파수

탈출전류는 주파수와 관계가 있다. 50-60 Hz의 전원 주파수에서 탈출전류값이 가장 낮고 10 Hz이하 및 수백 Hz이상에서는 탈출전류가 증가한다.

4. 전기설비 및 의료장비의 안전대책

1) 등전위접지

접지 (ground, earth)는 거시감전 및 미시감전을 방지하는데 필수적이다.

의용전류를 사용할 때는 그림 4-17과 같이 환자접지점, 기준접지점 및 연결단자를 가지는 등전위접지가 필요하다.

환자접지점 (patient grounding point)은 개별적으로 모든 콘센트 접지, 수도 파이프, 쇠침대, 쇠창문 등의 전도체에 연결해야 하며 각 환자접지점은 개별적으로 배전반접지에 연결된 기준접지점 (reference grounding point)에 연결되어야 한다.

콘센트 접지 사이의 전위차는 20 mV이하, 콘센트접지와 전도체 사이의 전위차는 100 mV이하가 되어야 하며 모든 연결은 0.1 Ω를 넘으면 안된다.

접지가 않된 콘센트로 전원을 공급받는 경우 예를 들어 치료사의 저항이 8000 Ω, 환자의 저항이 2000 Ω이고, 치료사의 한손은 5 V의 전압이 흐르는 치료기에 접촉하고 다른 한 손은 스팀 라디에터에 접촉된 환자의 몸에 접촉했을 때 발생되는 누설전류는 500 A 가 된다 (그림 4-18). 

2) 분리전원시스템

분리전원시스템은 분리변압기 (power isolation transformer)를 사용하여 접지로부터 양쪽 전도체를 분리하고, 연속적인 전원분리변압기 (line isolation monitor)로 비접지 발생 및 누설전류를 감시하고 경고하는 구조로 되어 있다 (그림 4-19). 분리전원 시스템은 누설전류를 줄일 수 있으나 미시감전 한계값인 10 A 이하로는 줄일 수 없다.그러나 특히 수치료시설과 같이 젖은 환경에서 거시감전을 예방할 수 있다.

그림 4-19. 분리전원시스템.

3) 비접지회로차단기 (ground fault circuit interrupter, GFCI)

차동변압기와 전자회로를 사용하는 비접지회로차단기는 두 전류사이의 차이를 감지하여 6 mA이상의 비접지가 생겼을 때 전원을 차단시킨다 (그림 4-20). 비접지회로차단기는 1차적으로 거시감전을 방지하기 위한 장치이다. 누설전류 등에 의한 미시감전을 방지할 만큼 민감하지는 않지만 접지잘못으로 인해 발생할 수 있는 전위차가 생기지 않도록 하여 미시감전을 일부 방지할 수 있다.

그림 4-20. 비접지회로차단기 (GFCI)의 얼개

4) 전자의료장비의 안전대책

대부분의 전자의료장비는 접지안정성, 누설전류 감소, 이중절연, 저전원 사용, 전류제한기, 전기분리 등의 방법으로 전기사고를 최소화하도록 만들고 있다. 옛날 장비나 고전압 교류전원을 사용하는 장비는 접지의 상태를 자주 점검하는 등 전기사고에 주의해야 한다.

5) 전자의료장비사용의 주의사항

① 전원공급은 전원선, 중심선, 접지선이 있는 접지 콘센트와 접지 플러그 (그림 4-21)를 사용한다.

② 주전원 스위치가 제대로 작동되는지 확인한다.

③ 주전원 스위치를 켜놓은 상태에서 전원선을 뽑지 않는다.

④ 강도조절 다이얼이 안전하고 순서대로 작동하는지 점검한다.

⑤ 비접지회로차단기 (GFCI)를 사용한다.

⑥ 분리전원시스템 (line isolation monitor)을 사용한다.

⑦ 공신력있는 회사의 제품을 사용한다.

⑧ 전기회로내에 쇠붙이가 없도록 한다.

⑨ 전자의료장비를 스팀 라디에터나 수도관 옆에 두지 않는다.

⑩ 결함이 있는 플러그 및 전선을 사용하지 않는다.

① 전원선을 잡아당겨 플러그를 뽑지 않는다.

② 전자의료장비안으로 물이 스며들어갔을때는 반드시 서비스를 받은 후 사용한다.

③ 접지, 콘센트, 플러그, 전원선 및 전자의료장비를 정기점검한다.

④ 항상 접지를 염두한다.

⑤ 년 1회 이상 전문가에게 전기안전검사를 의뢰한다.

그림 4-21. 접지 플러그 (3 prong plug).

제 6 장 의용전류의 효과

Effects of Electrotherapeutic Current

Instructional Objectives (학습목적)

물리적, 화학적, 생리적 측면에서 의용전류가 인체에 미치는 효과를 파악한고 이해한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 전류의 세가지 효과를 열거한다. (A)

2. 전류의 열효과를 설명한다.

3. 주울법칙을 설명한다.

4. 전류가 대사에 미치는 영향을 설명한다.

5. 전류가 혈관에 미치는 효과를 설명한다.

6. 신경근육에 미치는 효과를 설명한다.

7. 결합조직에 미치는 효과를 설명한다.

8. 전류의 화학적효과를 설명한다.

9. 세포, 조직, 분절, 계통수준에서 전류의 효과를 설명한다. 

1. 열효과 (thermal effect)

생체조직에서 발생되는 열 효과는 전류의 직접적인 효과와 전자장 효과에 의해서 일어난다

- 국소 조직 가열에 따른 일차적인 생리적 효과

그림 6-2. 국소열의 생리학적 효과.

1. 대사에 미치는 효과 (metabolic reaction)

반호프 법칙 (Van't Hoff's law)

대사율 - 온도가 10℃ 상승함에 따라 2-3 (2.5)배 증가한다

2. 혈관에 미치는 효과 (vascular effect) Michlovitz 110, 김기환 p.540

조직온도의 상승 → 혈관확장 → 모세혈관 혈류량 증가 → 모세혈관 정수압 증가

1) 피부혈류의 조절

(1) 화학전달물질 (neurotransmitter) ; histamine-like substance의 방출

(2) 축삭반사 (axon reflex)

그림 6-3. 축삭반사에 의한 피부 혈관확장.

(3) 척수반사 (spinal reflex)

그림 6-4. 국소척수반사에 의한 피부 혈관확장.

2) 근육혈류의 조절

대사조절 (metabolic regulation)

3. 신경근육에 미치는 효과 (neuromuscular effect) Michlovitz p.104

1) 진통작용 (analgesic effect)

통증역치 (pain threshold) 상승

통증-경축-통증 악순환 (pain-spasm-pain cycle, closed loop cycle) 차단

2) 근경축완화 (muscle spasm relief)

근육 온도 상승 → Ⅱ군 신경섬유 흥분발사율 감소, GTO의 Ⅰb섬유 흥분발사율 증가

⇒ -MN 흥분발사율 감소 → 긴장성 방추외섬유의 활성 감소

근육위 피부온도 상승 → -MN활성 감소 → Ⅱ군 신경섬유의 흥분발사율 감소,

⇒ -MN 활성 감소 → 근경축 완화

3) 신경전도속도 변화 (changes nerve conduction velocity)

시치, 기전류 상승, 신경전도속도를 변화시키는데 대개는

조직온도 1.0℃ 상승 - 신경전도속도 1.8-4 m/s정도 빨라진다.

4) 근력 및 지구력 변화 (strength & endurance change)

4. 결합조직에 미치는 효과 (connective tissue effect)

결합조직의 물리적 특성 - 점성탄력성 (viscoleastic property) 변화

⇒ 신장력 증가

국소온도 40-45 ℃에서 stretching시켰을 때 조직손상없이 최대 신장이 유발

2. 생리화학적효과 (physiochemical effect)

1. 화학적효과 (chemical effect)

일차 반응 - 이온 재분포 현상

이차 반응 - 새로운 화학물질 생성

iontophoresis

cataphoresis

(제 8장 참조).

2. 생리화학적효과 (physiochemical effect)

1) 살균효과 (bacteriocidal effect)

음극 직류전류의 전기화학적 반응 (elcetrochemical reaction)

기전

첫째는 미생물의 항상성 (homeostasis)이 파괴

둘째는 세포막 수송등의 조절기전 및 효소활성을 비가역적 파괴

→ 세포내활성 (intracellular activity) 억제

2) 체액이동 증진 (fluid shift out of area)

혈장단백 (혈구, albumin등) - 음전하

∴ 음극자극 - 체액 반발, 이동 → 부종 감소

3) 통증완화 (pain control)

신경차단 (nerve block)설

관문조절설 (gate control theory)

중추억제설 (endogenous inhibition) by neurotransmitter

β-endorphine, enkephalin, serotonin, norepinephrine, dopamin, ACTH

3. 열 및 화학적 효과

1. 신경근자극 (nuromuscular stimulation)

근수축 유발

반복적 근수축에 의한 근력증강

근섬유 직경의 증가에 의한 근섬유의 비후

근육내 효소 (ATP, SDH 등) 활성 증진

관절운동 증진

2. 조직 치유 촉진 (promote tissue healing)

손상전위 (injury current)차 회복

손상주위 조직의 미세순환 증진 및 림프순환 촉진에 따른 대사활동 증진

상피세포이동 (epithelial cell migration) 촉진

탐균작용 (phagocytosis)

3. 부종흡수촉진 (edema absorption)

근육 펌프작용 (muscle pumping action)증진

감각자극 (sensory stimulation)

4. 전기자극의 생리학적 효과 (Physiological effect) D

1. 직접효과 (direct effect)

세포수준 - 전류의 형태와 관계없이 전극 밑에서 항상 직접효과가 나타난다

조직수준 - 직류전류, 맥동기간이 매우 긴 (50-300 ms) 단상파

2. 간접효과 (indirect effect)

간접효과는 세포수준, 조직수준, 분절수준, 계통수준에서 일어난다. 세포, 조직, 분절, 계통의 간접적인 기능변화는 직접효과에 따른 생리학적 반응 및 반작용에 의해서 일어나므로 간접효과는 전류가 흐른 부위뿐만 아니라 원격 부위에서도 나타날 수 있다.

3. 직-간접효과 (direct and indirect effect)

직-간접효과는 세포, 조직, 분절, 계통수준에서 직접효과와 간접효과가 동시에 일어난다.

전기자극치료 (EST)를 예로 들면 전기자극으로 세포수준에서 직접효과로 운동신경세포가 흥분하고, 간접효과로 SDH, ATP등의 효소활성이 증진된다. 조직수준에서는 간접효과에 의해 근섬유의 수축이 유발되며, 모세혈관의 혈류량이 증진된다. 분절수준에서의 간접효과로 근육 및 근육군이 수축하여 관절운동이 일어난는 한편 근육수축에 따른 펌프작용으로 큰 혈관에서도 혈류량이 증가한다.

경피신경전기자극치료 (TENS)의 경우 직간접효과가 연합하여 작용하는데, 세포수준에서의 직접효과로 말초의 감각신경세포가 흥분하고, 계통수준의 간접효과에 의해 endorphin, enkephaline, serotonin등의 내재성 아편물질의 분비가 촉진되어 통증을 완화시키게 된다.

전기자극에 따른 생리학적 효과는 세포, 조직, 분절, 계통의 4가지 수준에서 직접, 간접, 직간접장용에 의하여 다음과 같이 다양하게 나타난다 (표 6-1).

표 6-1. 전기자극에 따른 생리학적 효과

----------------------------------------------------------------

1. 세포수준 (cellular level)에서의 효과

① 말초신경의 흥분

② 비흥분성 세포의 막투과성 (permeability) 변화

③ 섬유모세포 (fibroblast)의 활성 및 섬유용해 (fibrolysis) 작용

④ 골모세포 (osteoblast)와 파골세포 (osteoclast)의 활성의 변화

⑤ 동맥, 정맥, 림프등 모세혈류량 증가 - 미세순환 (microcirculation) 증진

⑥ 단백 및 혈구함량의 변화

⑦ 숙신산탈수소효소(SDH), 아데노신삼인산가수분해효소 등 효소활성의 변화

⑧ 단백합성 (protein synthesis)의 변화

⑨ 미토콘드리아 (mitochondria)의 크기 및 양의 변화

2. 조직수준 (tissue level)에서의 효과

① 골격근 수축과 이에 따른 근력, 수축속도, 반응시간, 피로도 등의 변화

② 평활근 수축 및 이완과 이에 따른 동맥 및 정맥 혈류의 변화

③ 뼈, 인대, 결합조직, 피부등 조직의 재생

④ 연화 (softening), 신장 (stretching), 점성 (viscosity) 감소 등 조직의 성질 변화

⑤ 관절액 및 조직의 간질액 등 흡수

⑥ 조직의 온도(열) 및 화학적 균형을 변화시킨다

3. 분절수준 (segmental level)에서의 효과

① 근육군 수축 및 이에 따른 관절운동과 협동근의 운동

② 근육의 펌프작용 (pumping action)으로 동맥, 정맥 등 혈관의 혈류증진

(macrocirculation) 과 림프관의 림프 흐름 증진

③ 골격근의 수축과 관계없이 림프 흐름 및 동맥혈류 증진

4. 계통수준 (systemic level)에서의 효과

① β-endorphin, enkephalin, dymorphin, dopamine 등 내재성 폴리펩티드 분비에

따른 진통효과

② serotonin, substance P 등 신경전달물질(neurotransmitter) 분비에 따른 진통효과

③ vasoactive intestinal polypetide 와 같은 폴리펩티드 분비에 따른 순환 증진 효과

④ 신장, 심장 등 내장기의 활동 변화

----------------------------------------------------------------

제 7 장 전기진단학 (Electrodiagnosis)

Instructional Objectives (학습목적)

근육계와 말초신경계의 질환 및 손상시 나타나는 전기자극에 대한 양적 및 질적 전기활동을 측정 분석하여 질환 및 손상의 정도와 진행과정 및 예후를 파악한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 전기자극에 대한 양적반응을 설명한다. (A)

2. 전기자극에 대한 질적 반응을 설명한다. (A)

3. 운동점을 정의하고 신경손상시 운동점의 변화를 설명한다. (A)

4. 말초신경손상의 3가지 기본형을 설명한다. (A)

5. 말초신경 손상시 보이는 병리학적 변화를 설명한다. (B)

6. 정상근육과 탈신경근육의 극성공식을 설명한다. (A)

7. 변성반응의 종류와 전기반응을 설명한다. (A)

8. 전기반응의 변화가 있는 신경계의 질병 및 손상을 열거한다. (A)

9. 기전류를 설명한다. (A)

10. 시치를 설명한다. (A)

11. 신경손상시 시치의 변화특성을 설명한다.

12. 강시곡선을 설명한다. (A)

13. 신경손상시 강시곡선의 변화특성을 설명한다.

14. 강시곡선의 임상적 의의를 설명한다.

15. 강시곡선에 영향을 미치는 요인을 열거한다.

16. 평류강축비를 정의하고 신경손상시의 변화를 설명한다. (A)

17. 맥동비검사를 설명한다. (A)

18. 신경흥분성검사를 설명한다. (A)

1. 정의 (Introduction)

전기진단학은 근육과 신경의 전기자극에 따른 운동단위의 전기활동 변화를 관찰하여 신경근육계 질환 및 손상을 진단하고 병변의 정도 및 진행과정을 파악하고 예후를 예측하는 분야이다.

상위신경원 병변 - 전기자극 반응 정상 또는 신경과 근육의 흥분성 증가

하위신경원 병변 - 전기반응 변화

근육 병변 - 전기반응 정상, 근수축 강도 감소

표 7-1. 전기반응의 변화

----------------------------------------------------------------

변 화 특 성

----------------------------------------------------------------

양적변화 과흥분 (hyperexcitability)

저흥분 (hypoexcitability)

질적변화 느린 수축 (sluggish contraction)

꿈틀거리는 수축 (wormlike contraction)

강축 (tetanic contraction)

지속적인 수축 (persist contraction)

빠르게 멈추는 수축 (contraction with quickly ceases)

양적-질적변화 테타니전류에 무반응 (no response to tetanizing current)

직류에 느린 수축 (sluggish contraction to DC)

----------------------------------------------------------------

2. 운동점 (motor point)

운동점

전기자극에 민감하게 반응하는 근육 위 피부의 한 지점

적은 양의 자극을 주어도 매우 쉽게 반응이 나타나는 작은 부위

근육의 기시부에 가까운 근복부의 표면에 위치

운동종판의 밀도가 높은 부위

해부학적 단위

한 근육 - 한개 운동점

근복부 두개 또는 이상 근육 - 2개 또는 그 이상 존재

그림 7-1. 상완이두근 (biceps) 운동점 바로 밑 근육의 은염색 결과 모식도.

1) 정상 상완이두근 운동점 바로 밑 표면 근육은 운동종판 (motor end-plate)이 근섬유의 중앙부에 많이 형성되어 있으며 분리된 한 개의 축삭이 한 개의 운동종판을 이루고 있다. 2) 부분 신경재지배 (partial reinnervation)가 일어나고 있는 경우에는 한 개의 축삭이 여러개의 운동종판을 이루고 있다.

그림 7-2. 골격근의 운동종판 사진 (Silver stain).

말초신경 손상 - 운동점 소실

- 근전체가 고르게 흥분

- 임상적으로 원위부 건 부착 쪽의 근육이 잘 반응

운동선 (motor line)

운동신경이 표면으로 주행하는 부위

적은 양의 전류로 자극을 해도 지배하는 근육들이 한꺼번에 쉽게 수축하는 부위

1.25-2.5 cm (0.5-1 in)정도

운동점지도 (tophography of motor point) - 에르브 (WH Erb) 제시

그림 7-2, 5와 같다.

그림 7-2. 운동점

안면부의 운동점.

상지 전면의 운동점.

상지 후면의 운동점.

하지의 전면의 운동점.

하지의 전면의 운동점.

체간의 운동점.

3. 신경손상

1. 신경손상의 분류

표 7-2. 세든 (Seddon HJ, 1943)이 분류한 신경손상의 세종류와 특징

----------------------------------------------------------------

신경차단neuropraxia  축삭절단 axonotmesis 신경절단 neurotmesis

----------------------------------------------------------------

축삭        건재                  변성                   변성

신경초      경한 변성             건재                   변성

마비        운동마비              감각 및 운동마비       완전마비

전기반응     가능                 초기 음성, 후기 양성    음성 (2주 후)

근전도       경한 변성            세동전위 (2-3주 후)     퇴행성 변화

회복         완전회복 (6주내)     회복                    불량

예후         매우 양호            양호                    불량

----------------------------------------------------------------

표 7-3. 선더랜드 (Sunderland S)가 분류한 신경손상의 5종류와 특징

----------------------------------------------------------------

1도 손상     2도 손상     3도 손상     4도 손상     5도 손상

----------------------------------------------------------------

신경전도   일시적 차단    차단          차단          차단         차단

축삭              건재    단절          단절          단절         단절

신경초            건재    건재          단절          단절         단절

신경내막          건재    건재          단절          단절         단절

신경주막          건재    건재          건재          단절         단절

신경외막          건재    건재          건재          건재         단절

신경속            건재    건재          단절          단절         단절

회복              완전    양호       부분양호         불량         불량

----------------------------------------------------------------

2. 신경손상의 병리학적 변화

근위단과 원위단이 서로 수축하여 절단부위에 틈 (gap)이 생긴다.

근위단 (proximal end) - 신경종 (neuroma)형성

원위단 (distal end) - Schwannoma, 또는 glioma, 가성신경종 형성

원위단 - 왈러변성 (3-7일 또는 14일 후) -축삭과 수초의 변성, 전도 기능 상실

- 슈반세포 (Schwann cell) 증식 시작

근위단 - 축삭 재생 시작 - 점점 원위부로 증식

- 원위단 신경섬유 내초안으로 들어가 새로운 축삭 형성

(한개 축삭에 여러개의 axon bud가 자라 점점 원위단으로 향하게 된다)

대식세포 증가 - 축삭 파편과 수초 파편 청소

축삭 - 점점 성숙되며 수초가 축삭을 싸게된다

대개는 21-24개월에 걸쳐 축삭과 수초가 정상적인 두께로 회복된다.

3. 신경의 재생 및 회복

재생속도 1 mm (1-2, 1.5 mm)/day

신경 재생 및 회복에 영향을 주는 요인

신경의 종류, 신경손상의 종류, 손상부위, 나이, 절단단의 간격, 절단단의 상태,

연부조직 동반손상 유무 및 정도 등

신경 회복

신경손상 초기가 신경손상 후기 보다 빠르다

축삭 굵기 가늘고 수초 얇은 신경이 빠르다

통각기능이 제일 먼저 회복되고 촉각, 고유수용성감각 순서로 회복

운동신경섬유는 회복이 가장 느리고 불완전하다.

혼합신경 (운동과 감각 신경)은 예후가 않좋고 단일신경은 예후가 좋다.

지골신경은 예후가 좋지만 좌골신경은 말초신경 중 예후가 가장 않좋다.

4. 극성공식

정상근육의 극성공식 (polar formula- Pflüger's law, formular of Erb) (표 7-4).

탈신경 (denervation) 극성공식 (표 7-4)

표 7-4. 정상 근육 및 탈신경 근육의 극성공식

-------------------------------------------

정상근육   CCC > ACC > AOC > COC

탈신경근육 CCC < ACC < AOC < COC

-------------------------------------------

5. 변성반응검사 (reaction of degeneration test)

1. 변성반응검사 (RD test) - galvanic faradic test 또는 Erb's test라고도 한다.

직류전류와 감응전류로 신경 및 근육을 자극하여 나타나는 반응의 질적변화 특성을 분석하여 운동단위의 손상 및 질병을 진단하고 예후를 파악하는 전기생리학적 검사이다.

신경 질병 또는 외상

- 신경과 근육의 구조적 변화 및 기능적 변화를 일으킨다 ⇒ 변성반응 (RD)

해부학적 변화

신경의 연속성 단절

근위축

지방변성 (fatty degeneration) 등

기능적 변화

신경의 전기전도 (electric conductivity) 능력 상실

근수축이 일어나지 않게된다.

신경 손상 - 위상기간이 짧은 감응전류에는 반응을 하지 않는다

그림 7-5. 직류전류자극에 따른 정상근육의 연축반응 (A)과 변성시의 느리고 완만한 근수축반응 (B).

2. 변성반응의 종류

변성반응은 정도에 따라 부분변성, 완전변성, 절대변성으로 구분하고 전기자극에 대한 반응의 특징은 표 7-5와 같다.

1) 부분변성 (partial reaction of degeneration, PRD)

부분탈신경 (partial denervation)

부분신경지배 (partial innervation), 신경재분포 (reinnervation)

2) 완전변성 (complete or full reaction of degeneration, CRD)

complete denervation

3) 절대변성 (absolute reaction of degeneration, ARD)

완전변성의 마지막 시기에 나타난다

예후 불량

근섬유 - 수축력 상실 (섬유성 조직으로 대치)

신경 - 전도성 상실

표 7-5. 변성정도에 따른 신경과 근육의 전기반응의 특징

----------------------------------------------------------------

구 분                 감응전류                      평류전류

----------------------------------------------------------------

신경

정상                 강축 (+)                        연축 (+)

부분변성             반응감소 (-)                    반응감소 (-)

완전변성             반응없음 (0)                    반응없음 (0)

절대변성             반응없음 (0)                    반응없음 (0)

근육

정상                강축 (+)                        연축 (+)

부분변성            반응감소 (-)                    느린 수축 (+)

완전변성            반응없음 (0)                    느리고 완만한 수축 (+)

절대변성            반응없음 (0)                    반응없음 (0)

----------------------------------------------------------------

3. 변성의 경과 (course of RD)

부분변성과 완전변성은 항상 다음과 같은 세가지 과정을 거치며 그림 7-6과 같은 경과를 거쳐 회복 또는 절대변성이 일어난다.

정상 ⇔ 부분변성 ⇔ 완전변성 → 절대변성

그림 7-6. 부분변성 및 완전변성의 경과 모식도.

1) 초기 (initial stage)

신경손상 후 10일부터 14일 까지

2) 완전변성기 (full RD stage)

몇 주에서부터 신경손상의 정도에 따라 1년 또는 그 이상 지속.

3) 말기 (final stage)

수의적 근수축기능 및 전기반응이 점점 회복되거나 또는 완전변성에서 절대변성으로 넘어가 회복이 불가능해지는 시기이다.

4. 변성반응의 진단가치 (diagnostic significance of the RD)

1) 부분 및 완전변성반응이 나타나는 손상 및 질환

(1) 말초신경의 병변

(2) 척수의 병변

(3) 뇌신경핵의 병변

2) 절대변성반응이 나타나는 손상 및 질환

3) 변성반응이 나타나지 않는 질환

4) 전기반응이 증감하는 손상 및 질환

5. 변성반응검사의 제한점

6. 변성반응의 예후가치 (prognostic significance of the RD)

신경손상 유무, 정도, 예후 판단

변성반응 나타나지 않으면 2-4주 이내 회복

부분변성 나타나면 6-12주 이내 회복

완전변성 나타나면 최소 6개월에서 12개월에 걸쳐 회복

6. 기전류 검사 (rheobase test)

1. 기전류 (rheobase)

흥분성 조직의 흥분을 일으킬 수 있는 최소의 전류강도

최소가시수축 (mvc)을 유발시키는데 필요한 최소한의 전류강도 (current intensity)

단위 - mA 또는 V

2. 기전류에 영향을 미치는 요인

① 피부 및 피하조직의 저항 (resistance of skin & subcutaneous tissue)

② 부종 및 염증 (edema & inflammation)

액체가 밀집된 부위 - 전류 분산 - 높은 전류강도 필요

③ 국소빈혈 및 통증 (ischemia & underlying pain)

④ 온도 (temperature)

⑤ 피하지방의 양 (amount of subcutaneous fat)

⑥ 탈신경 (denervation)

⑦ 신경재지배 (reinnervation)

⑧ 극 (polarity)

7. 시치검사 (chronaxy test)

1. 시치 (chronaxy)

기전류 두 배 (2Io)의 강도로 자극하여 흥분이일어나는데 걸리는 시간

흥분성 조직의 흥분성 (excitability)을 나타내는 척도

조직의 흥분성은 시치와 반비례관계

단위 - ms (millisecond) 또는  (sigma)

정상 근육의 평균 시치 - 1 ms (0.05-0.5 ms)이하

2. 시치에 영향을 미치는 요인

① 피부 및 피하조직의 저항 (resistance of skin & subcutaneous tissue)

② 부종 (edema & inflammation)

③ 혈류 양 (amount of blood supply)

④ 근피로 (muscular fatigue)

⑤ 전극의 위치 (positioning of electrode)

⑥ 나이 (age)

3. 시치의 변화

① 탈신경 (denervation)

탈신경 10-14일 후 시치가 빠르게 증가 (정상의 50-100배, 25 ms)

신경손상 21일째 최고에 도달했다가 서서히 떨어져 100배에 머무른다.

50배 이상 - 완전 탈신경

회복이 시작되면 30-40일에 이르러 15 ms 정도로 떨어진다.

② 신경재지배 (reinnervation)

시치가 점점 떨어지기 시작 - 강시곡선에서 마루턱 (kink)이 나타나듯 불규칙

대개 10 ms이내

③ 신경근손상 (nerve root injury)

④ 말초신경질환 (peripheral neuropathy)

⑤ 상위신경원 질환 (upper motor neuron lesion)

⑥ 근육질환 (myopathy)

8. 강시곡선 검사 (strength duration curve, SDC)

1. 강시곡선 intensity time curve (ITC), intensity duration curve (IDC)

흥분성 조직을 전기자극할 때 전류의 강도와 통전시간은 대략 역상관관계 형성

강도와 시간 관계를 그래프로 나타낸 것

한장의 검사지에 연속적으로 곡선을 그려 진행상태를 일목요연하게 볼 수 있다

경피적 검사이므로 불편이 적으며 간편하게 검사할 수 있는 전기진단 방법이다.

2. 강시곡선의 특징

1) 정상 근육의 강시곡선

통전시간이 길 때 : 거의 같은 전류강도로 반응 유발 (가중현상)

0.1-0.01 ms : 높은 전류강도로 자극해야 반응 유발

∴ 하방 좌편향 (left and downward),

평탄하게 연속성을 갖는 곡선 (continous flat curve)을 갖게된다 (그림 7-7).

2) 탈신경 근육의 강시곡선

1-10 ms : 역치강도가 가파르게 높아짐

∴ 상향 우편향 (right and upward)

연속성을 유지하는 포물선 (parabola)을 갖게된다 (그림 7-8).

위축 (atrophy) 진행 - 30-1000 ms사이에서 급속히 상방으로 비탈을 이루는 곡선 (sharply upward slope curve)을 보인다.

그림 7-7. 정상 근육과 신경의 강시곡선.

그림 7-8. 탈신경 근육의 강시곡선.

3) 부분 탈신경 근육의 강시곡선

불연속 곡선 (discontinuted curve)

불연속선 (discontinuity), 마루턱 (kink) 및 고원 (plateau) 출현

대개 3-10 ms사이에서 마루턱 및 불연속선이 나타난다 (그림 7-8).

4) 신경재지배 (re-innervation)의 강시곡선

마루턱, 하향 좌편향 (left and downward)되는 불연속 곡선

불연속선 또는 마루턱은 회복의 첫 징후

대개 3-10 ms사이에서 마루턱이 처음으로 나타나고 10-30 ms 또는 1-3 ms 부위에서 다음으로 많이 마루턱이 나타난다. 때때로는 마루턱이 1-3 ms에서 먼저 나타나기도 한다. 어째든 거의 대부분이 30-1 ms사이에서 첫 마루턱이 나타난다 (그림 7-8) .

마루턱이 나타나면 일반적으로 6주면 임상적 회복이 이루어지는 것으로 알려지고 있으며 대개는 근육의 수의수축능력이 돌아오기 3-4개월 전에 마루턱이 나타난다.

3. 강시곡선에 영향을 미치는 요인

강시곡선은 피부온도, 혈류량, 부종, 전극위치 등 여러가지 요인에 영향을 받는다.

① 피부온도 (skin temperature)

② 습도 (humidity)

③ 근육의 깊이 (deeply placed muscle)

④ 부종 (edema)

⑤ 혈류 양 (amount of blood supply)

⑥ 전극의 위치 (positioning of electrode)

⑦ 압력 (pressure)

4. 강시곡선의 임상응용

말초신경 병변,

말초신경손상 (peripheral nerve injury)

말초신경질환 (peripheral neuropathy)

안면신경마비

척수전각세포 병변

소아마비, 근위축성 측색경화증, transverse myelitis 등의 진단 및 예후 판정

9. 평류강축비검사 (galvanic tetanus ratio test)

1. 평류강축비 (galvanic tetanus ratio, GTR)

mvc을 일으키는 전류강도와 강축을 일으키는 전류강도의 관계를 비로 나타낸 것

강축을 일으키는데 필요한 전류량을 연축을 일으키는데 필요한 전류량으로 나눈값

강축을 일으키는 전류량

평류강축비 = -------------------------

연축을 일으키는 전류량

2. 정상 근육의 평류강축비 5 : 1

3. 탈신경 근육의 평류강축비 1 : 1

표 7-8. 평류강축비

---------------------------------------------------

신경상태        평류강축비

---------------------------------------------------

정상            3.5 - 6 : 1 12.5 mA : 2.5 mA

변성            10 : 1

탈신경          1 - 1.5 : 1

재생            1 - 20 : 1

----------------------------------------------------

10. 맥동비검사 (pulse ratio test)

11. 신경흥분성검사 (nerve excitability test) Wadsworth p.303

표 7-9. 신경에 따른 신경흥분성검사의 정상값

--------------------------------------------

신 경           흥분성

--------------------------------------------

안면신경        2-16 mA (8-25 V)

요골신경        0.9-2.7 mA

정중신경        0.3-1.5 mA

척골신경        0.2-0.55 mA

경골신경        0.28-0.5 mA

--------------------------------------------

표 7-10. 신경손상 정도에 따른 신경흥분성의 변화

----------------------------------------------------------------

신경손상의 정도 흥분성의 변화

----------------------------------------------------------------

Neuropraxia 정상 1-2 mA (2-4 V)

Denervation or axonostenosis 정상보다 3-4 mA (8-12 V) 높다

Denervation or axonotmesis 정상보다 5-7 mA (12-18 V) 높다

Neurotmesis or severe axonotmesis 반응없음

----------------------------------------------------------------

11. 근전도 (electromyography, EMG)

1. 근전도

근전도검사는 근섬유막의 구조와 기능에 관련된 근육의 미세한 전기활동을 탐지하고 기록하여 말초신경, 신경근접합부, 골격근에서 일어나는 병변을 진단하고 경과 및 예후를 판정하는 전기생리학적 검사의 한 종류이다.

2. 기기 (instrument)

1) 근전도기록계 (electromyograph) (그림 7-9).

그림 7-9. 전형적인 근전도기록계의 기본 구성요소.

(1) 증폭기 (amplifier)

표 7-11. 근전도, 뇌파, 심전도 기록에 필요한 전기적 특성

---------------------------------------------------

종 류                     전압범위              주파수반응

---------------------------------------------------

근전도 (EMG)        0.003-15.0 mV          2-10,000 Hz

뇌 파 (EEG)          0.001-0.10 mV          0.02-100 Hz

심전도 (ECG)           0.02-5.0 mV             0.1-30 Hz

---------------------------------------------------

(2) 감시장치 (monitoring devices)

① 음극관 (oscilloscope)

② 확성기 (speaker)

③ 기록장치 (recording devices) 펜기록장치, 자기테입, 사진 등

(3) 전극 (electrode) (그림 7-10).

그림 7-10. 근전도에 사용하는 여러종류의 전극.

3. 정상 근전도

1) 안정시 정상 근전도

① 자입활동 (insertional activity)

그림 7-11. 정상근육의 자입활동.

② 자발활동 (spontaneous electrical activity)

㉠ 신경전위 (nerve potential)

㉡ 종판전위 (end-plate potential)

그림 7-12. 정상근육의 종판잡음. 종판부위에서 기록된 자발활동 (A)과 신경전위 (B).

2) 근수축시 정상 근전도

① 운동단위활동전위 (motor unit action potential)

그림 7-13. 정상 상완이두근에서 기록한 단일 운동단위활동전위.

② 간섭파형 (interference pattern)

4. 이상 근전도

1) 안정시 이상 근전도

① 세동전위 (fibrillation potential)

이완된 근육에서 나타나는 병적 자발활동

발사빈도 : 1-30/s (매우 불규칙)

진폭 : 20-300 V (낮음)

지속시간 : 1-5 ms (짧음)

파형 : 이상파 또는 삼상파

소리 : 달걀을 튀길때 나는 높은 소리

세동전위가 나타나면 종판대 이외의 부위에서 적어도 두,세곳에서 확인해야 한다.

침전극 주위를 손가락으로 가볍게 두들겨 자극을 주면 세동전위가 더 잘 나타난다

눈으로 볼수는 없으나 혀로 발견할수 있다.

탈신경근에서 나타난다. 특히 왈러변성이 일어나는 1-3주 후 부터 나타난다.

원발성근질환 (진행성근이영양증, 다발성근염, botulism중독, 가족성 사지마비 등)

정상근육 - 10%정도가 나타나기도 한다.

그림 7-15. 늦은 sweep와 빠른 sweep로 기록한 세동전위.

② 양성예파 (positive sharp wave)

그림 7-16. 전형적인 양성예파.

③ 섬유속연축전위 (fascciculation potential)

그림 7-17. 섬유속연축전위.

④ 고빈도 발사 (high frequency discharge)

그림 7-18. 고빈도발사 (위)와 근긴장성 고빈도발사 (아래).

2) 근수축시 이상 근전도

① 다상전위 (polyphasic potential)

그림 7-19. 다상전위.

② 거대전위 (giant potential)

그림 7-20. 거대전위.

③ 단시운동단위활동전위 (short duration motor unit action potential)

그림 7-21. 단시운동단위활동전위.

12. 신경전도속도 (Nerve conduction velocity, NCV)

1. 신경전도속도

방법이 간단하고 불편감이 적다

말초신경의 병변 여부와 부위 및 정도, 예후 파악

근전도에 변화가 나타나기 이전에 신경의 병변을 포착

말초신경손상, 비골근위축증, 신경염 등 말초신경질환의 조기진단에 매우 유효

2. 기기

1) 근전도기록계

2) 전기자극기 (stimulator)

전기자극기는 주파수가 50 Hz까지 나오고, 맥동기간은 0.1-3 ms이고, 진폭은 500 V까지, 전류는 100 mA까지 가능한 직사각형파의 자극기를 사용한다. 직사각형파는 맥동기간과 진폭을 쉽게 변화시킬 수 있는 장점이 있다. 전기자극시 artifact를 줄이기 위해 차폐된 격리변압기 (isolated transformer)를 사용한다.

3) 전극

신경전도속도의 측정에는 자극전극과 기록전극을 사용한다.

① 자극전극

pipe cleaner 전극

hand-held unit 전극

silver wire 또는 식염수에 적신 면 (flannel)

② 기록전극

활성기록전극 (active recording electrode)

기준전극 (reference electrode)

③ 접지전극

접지전극 (ground electrode)

5. 신경전도속도에 영향을 미치는 요인

1) 온도

온도 1℃ 변화 - 전도속도 1.8-4 m/s변화 (1℃ ↓ - 2-2.4 m/s ↓)

2) 나이

영아, 유아, 노인의 운동신경전도속도는 성인보다 느리다

3) 신경의 굵기

축삭 1 m 굵어질 수록 전도속도는 6 m/s 빨라진다.

A- 섬유 (12-20 m) : 72-100 m/s

A- 섬유 (6-12 m) : 36-72 m/s

C 섬유 (0.4-1.2 m) : 0.5-2 m/s

제 8 장 의용평류치료(Medical Galvanism)

Instructional Objectives (학습목적)

직류전류의 기본개념을 이해하고 의용평류전류의 생리적효과를 토대로 적응증과 금기증을 파악한다.

Course Objectives (학습목표)

1. 직류의 특성을 설명한다. (A)

2. 직류전류의 물리화학적 효과를 설명한다. (A)

3. 직류전류의 생리적 효과를 설명한다. (A)

4. 직류전류의 치료 효과를 설명한다. (A)

5. 의용평류치료의 적응증을 설명한다. (A)

6. 의용평류치료의 금기증을 설명한다. (A)

1. 정의

의용평류치료 (medical galvanism)란 직류전류 (DC)를 사용하여 질병을 치료하는 전기치료의 한 방법이다.

* 직류전류를 이용하는 전기치료방법

의용평류치료

외과적 평류치료 (surgical galvanism)

이온도입치료 (iontophoresis)

2. 물리 (Physics)

1. 직류의 특성

직류전류 (DC)는 전류의 흐름이 한방향으로 일정하게 흐르는 전류

갈바니전류 (galvanic current), 평류전류 (smooth current)

2. 직류의 전원 (sources of direct current)

1) 전지 (electric cell)

2) 교류정류

정류기 (rectifier) - 교류전류를 정류하여 직류전류로 변환시키는 장치

진공관식 정류기와 반도체 다이오드 정류기

그림 8-1. 진공관식 정류기를 통한 교류전류의 직류전류로의 변환.

3) 직류발전기 (DC motor generator)

3. 직류전류의 효과 (Effects of direct current)

1. 물리화학적 효과 (physicochemical effect)

표 8-1. 직류전류의 극성에 따른 물리화학학적, 생리학적 효과

----------------------------------------------------------------

양 극                      음 극

----------------------------------------------------------------

물리학적 효과           염산과 산소 발생           수산화나트륨과 수소 발생

산성반응                         알카리반응

금속 및 알카로이드 반발              산 및 산 라디클 반발

미열효과                           미열효과

생리학적 효과                조직의 경화                        조직의 연화

흥분성 감소                       흥분성 증가

역치 증가                         역치 감소

진정효과                           자극효과

통증감소                           통증유발

혈관수축                           혈관확장

국소빈혈                           국소충혈

지혈효과                           출혈효과

----------------------------------------------------------------

음극 : 화학 화상 (chemical burn)

전류강도를 높이면 음극 활성전극 밑에서 강한 작열감 (burning)을 느끼고

알카리 및 산 부식으로 조직이 파괴

직류전류를 열효과 목적으 사용하지 않는 이유

음극 : 알카리 반응 - 조직 액화

양극 : 산성 반응 - 조직 응고

2. 생리적 효과 (physiological effect)

1) 혈관운동자극 (vasomotor stimulation)과 국소충혈 (galvanic hyperemia)

2) 진정 및 자극 효과 (stimulation and sedation)

4. 치료 효과 (Therapeutic effects)

국소 순환증진, 국소 혈류증진, 염증산물 흡수 촉진, 영양증진,

세포의 대사 항진, 각종 선의 분비활동 촉진, 반사자극효과, 통증완화 효과

5. 적응증 (Indication)

1. 외상 및 급성 염증성 질환

좌상 (contusion), 염좌 (sprain & strain), 근염 (myositis), 섬유염 (fibrositis), 활액낭염 (bursitis)

2. 만성 염증성 질환

관절염 (arthritis), 건초염 (tenosynovitis), 신경염 (neuritis)

3. 통증

근육통 (myalgia), 신경통 (neuarlgia), 관절통 (arthralgia)

4. 혈관질환

레이노씨 질환 (Raynaud disease)

5. 감각과민

6. 정신치료

신경증 (neurosis), 히스테리 (hysteria)등의 정신치료 효과

6. 금기증 (Contraindication)

1. 전신적 안정이 필요한 질환

열성 질환 (febrile disease), 결핵, 악성종양, 기타 활동성 소모성 질환

2. 출혈성 경향이 있는 경우

뇌출혈 직후 (1-2 주 이내), 객혈 및 토혈직후, 기타 출혈성 경향이 있는 경우